北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20141031

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高效液相色谱仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 气相色谱/质谱联用仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 高温马弗炉 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 手套箱 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 材料 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 06 | 材料 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 07 | 水洗机 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 08 | 计量泵 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 09 | 热处理炉 |  | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、货物技术规格

01包 高效液相色谱仪

- 技术参数

- 二元高压梯度泵

  - *工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置

  - 最大压力：6000psi (410bar)

  - *流速范围：0.00～10.00mL/min，以0.01mL/min递增

  - 流速准确度：±1.0%

  - *流速精度：≤0.1%RSD

  - 延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积）

  - *梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化

  - *梯度混合精度：0.5%RSD，并且不随反压变化

  - *梯度控制曲线：多种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线

- 紫外可见检测器

  - *波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

  - 内置硝酸铒滤光片，紫外光、可见光都可以校正。

  - *可变波长范围：190～700nm

  - *检测通道：2个

  - *光源：氘灯

  - *波长准确度：±1nm

  - 波长精度：±0.1nm

  - *带宽：5nm

  - *测量范围：0.0001～4.0000AUFS

  - 耐压：1000psi

  - *基线噪音：±0.35x10-5AU，254nm在1mL/min（甲醇）

  - 基线噪音：双通道±1.0x10-5AU，230nm，280nm

  - *漂移：1 x 10-4 AU/hour

  - *梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

  - *具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

数据采集速度：80HZ

- 手动进样器

  - 方式：六通阀

  - 进样注射器：25µL

  - 定量环：5-200µL，四种，其中一种20µL

- 柱温箱

  - 温度范围室温以上5°C -65°C

  - 温度稳定性±0.25°C

  - 温度准确度±0.8°C

- 最新中文色谱工作站（Breeze 2型）

  - 是在Windows 7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

  - *内置ORACLE®图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中提取想要的数据。

  - 可以进行色谱峰的积分和标定。

  - 支持多种定量曲线方式。

  - 系统适应性计算，可获得色谱柱效，拖尾因子等数据。

  - 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

  - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）

  - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

- 仪器工作条件

电源：220V, 50Hz

02包 气相色谱/质谱联用仪

1、工作环境条件

  - 工作电压：220V5%，50Hz

  - 温度：18-26°C （最佳环境）；15-31°C（操作环境）

  - 相对湿度：40-80%

  - 小型台式气质联用系统，无需水冷系统

2、质谱性能指标

2.1  离子源

2.1.1  一体化的惰性离子源部件设计，无线设计。

2.1.2  离子源独立加热控制，温度可到350°C

2.1.3  离子化能量0-150 eV可调。对于容易碎裂的化合物，低的离子化能量有利于该化合物高质量端离子的产生。

2.1.4  可调的气质接口温度最高400 °C

*2.2  S型弯曲的预四极杆

2.2.1  S型弯曲预四极杆降低本底的中性噪音，提高低浓度化合物的检出限和定量限，

2.2.2  保护主四极杆不受污染，避免主四极杆的定期更换。

2.2.3  具有RF lens保护鞘防止其受到污染，而拆卸RF lens保护鞘无需停泵卸真空。

2.3  四极杆质量分析器

*2.3.1  全金属钼主四级杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗

*2.3.2  质量范围：1.2 –1100 u

2.3.3  分辨率：全质量范围内单位质量分辨

2.3.4  采集速率：SIM模式，采集速率>240 scans/sec

全扫描模式，扫描范围>50 u时，采集速率>110 scans/sec

2.3.5  灵敏度（使用He气做载气）

*2.3.5.1 EI 全扫描：1 pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥1500:1 (mass 272，RMS)

*2.4  检测器系统：最大线性输出电流68 µA，线性动态范围到109

2.5  真空系统：

*2.5.1  泵流速：≥290L

2.5.2  具有自动检漏功能：自动检测空气本身的含量，而不是通过空气与不恒定的校正气做参比的方式来检漏，从而避免了仪器灵敏度的变化或仪器之间的差异而导致的检漏误差。

2.6  仪器控制

2.6.1  具有棒状图和轮廓图数据采集能力

2.6.2  提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描。

2.6.3  提供全扫描/选择离子扫描分段混合扫描，一次进样能同时完成对未知化合物的定性分析和目标化合物的定量分析。

2.6.4  可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。

3、气相色谱技术指标

3.1  快速加热和冷却的柱温箱

3.1.1  柱箱温度：室温上4℃～450℃

*3.1.2  程序升温：≥31阶32平台，升温速率0.1-120 ℃/分钟

3.1.3  升（降）温能力：从50℃升到450℃用7分钟，从450℃降到50℃用4.5分钟

3.1.4  柱温随室温变化精度：<0.01℃/℃

3.2  载气流量控制：独特的电子压力控制和流量控制（DCC），最高压力1000kPa，控制精度0.001Psi具有温度、压力补偿、检漏、柱评价、计算线速度和空体积时间 (void time)、省气等多种功能。

3.3  分流/不分流进样口：带DCC，温度范围从50℃～400℃，1℃递增；具有专利的大体积进样功能（最大到50ul）

*3.4  气相色谱仪主机上包含触摸屏彩色微控电脑，可在微控电脑上完成仪器的全部操作。

4、数据系统

4.1 实验中实时、动态地显示TIC图和质谱图

4.2 全自动（或手动）调谐色谱及质谱的所有工作参数。

4.3 扫描功能：

- 全扫描，最多可有100个全扫描组

- 选选择离子扫描（SIM），每个采集段可最多有10次扫描。最多可有100组，每组最多可选择240个离子

- 全扫描、选择离子扫描(SIM)同时交替进行， 最多可有100组

4.4 大于10个谱库可同时自动检索和结果报告的自动处理，带有最新版本的NIST标准谱库和化学结构式库

4.5 自动定量软件

4.6 符合GLP认证

5、配置单：

5.1 气相色谱仪主机                              1台

5.2 分流不分流进样口                            1个

5.3 质谱仪主机                                  1台

5.4 NIST谱库                                    1套

5.5 农药谱库                                   1套

5.6 TG-1MS毛细管色谱柱                        1根

5.7 TG-5MS毛细管色谱柱                        1根

5.8 TG-WaxMS毛细管色谱柱                     1根

5.9 TR-V1 VOCs及挥发性组分分析柱              1根

5.10 氦气钢瓶及减压阀                           1套

耗材明细：11mm直径BTO隔垫50个、去活化分流衬管5根、去活化不分流衬管5根、O型圈10个、柱螺帽5个、传输线螺帽5个、低流失石墨垫10个、GCMS端石墨压环10个、MS端死堵1个、真空泵油2瓶。

03包 高温马弗炉

1500度马弗炉（1台）参数：

1、温度要求1500°C通用管式炉，带一体控制器。

2、加热长度：300-400_

3、数字型控制器类型：多段可编程控温

1100度马弗炉（2台）参数：

1、温度要求：1100°c	Mini-MiteTM单区管式炉

2、加热长度：300-400_

3、数字型控制器类型：多段可编程控温

04包 手套箱

技术参数

手套箱系统为单人单工位操作，包括手套箱箱体、EP100单柱循环净化系统，水氧分析仪、真空系统等。手套箱箱体带有倾斜的可拆卸的高透安全玻璃前窗和丁基橡胶手套等。

水氧指标：水<1ppm 氧<1ppm

1）手套箱体

工位要求：单人单工位操作；箱体后面留有2个KF40备用接口，1个电源接口AC220V；箱体后面置有三层可移动搁物架；灰尘过滤器: 进气口及出气口各安装一个

2）大过渡舱：	阀门控制抽气和充气；滑轨托盘，双向拉出超过50%，物品取放更方便；铝合金舱门,带有气弹簧控制的升降系统

3）小过渡舱：	阀门控制抽气和充气，导轨托盘

4）水分析仪：EM-MT-100,测量范围：0～500 ppm，电解原理水探头，耐腐蚀，摸屏显示

5）氧分析仪：	EM-OT-100,测量范围：0～1000 ppm，触摸屏显示,PLC控制，触摸屏显示

6）控制系统：有可调节箱体内压力的脚踏板,压力调节范围±10mbar；快速响应彩色7寸触摸屏，操作无迟滞现象，带USB历史数据倒出接口

05包 材料

- 2-（4-氨基苯基）-5氨基苯并咪唑

- 数量：200公斤

- 含量：≥99.5%；纯度：≥99.5%；水分：≤0.2%

- 4.4’-二氨基二苯醚

- 数量：300公斤

- 含量：≥99%；纯度：≥99.5%

- 均苯四甲酸二酐

（1）	数量：300公斤

（2）	酐值：≥99.5%；纯度：≥99.5%

06包 材料

1.3,3’,4,4’-联苯四甲酸酐

数量：500公斤

酐值：≥99.5%；

金属离子含量：≤2ppm；

2.二甲基乙酰胺

数量：7吨

含量：≥99.8%；水分：≤500ppm；

铁离子：≤0.02ppm；酸度：≤0.02ppm；碱度：≤0.02ppm；

3.对苯二胺

数量：300公斤

含量：≥99.9%

07包 水洗机

- 车别：左手车

- 机器形式为单元浸泡式，7层排布，逐层溢流逆流水洗排布。

- 整机长度： 小于2米，高度小于2.5米，外形美观。

- 温度要求50度至60度

- 导丝辊要求表面镜面处理。

- 导丝辊材料为304不锈钢，表面镀硬铬镜面处理。

- 传动：齿轮或履带传动

- 电气控制：PLC

- 售后服务：

－仪器的现场安装、验收和培训需要工程师进行指导。

－至少一年以上的售后服务。

08包 计量泵

- 排量：1.2cc/rev

- 泵体规格：一进一出

- 物料粘度：90000-2000000cP

- 密封方式：机械密封/填料密封

- 入口压力：4-10Bar

- 出口压力：10-15Bar

- 含泵体、泵版、联轴器

- 售后服务：

－仪器的现场安装、验收和培训需要工程师进行指导。

－至少一年以上的售后服务。

09包 热处理炉

- 最高温度:700℃

- 使用温度	:500℃

- 温度波动度:±1℃

- 温度均匀度:±2℃

- 控温方式:三段控温

- 工作室材质:石英管材质

- 外部尺寸	L:2500mm；W：450mm； H：440mm

- 工作室尺寸（mm）φ150×2500(恒温区尺寸2100)

- 配件：含PID控制、气氛保护装置

- 售后服务：

－仪器的现场安装、验收和培训需要工程师进行指导。

－至少一年以上的售后服务。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2014年11月5日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2014年11月14日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转12

北京化工大学国有资产管理处

2014年10月31日