北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20140326

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 落地高速冷冻离心机 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 真空重力行星式脱泡搅拌机 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 真空蒸发镀膜设备 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | LB膜分析仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 深制冷高速显微荧光成像系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 06 | 荧光显微镜 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 07 | 台式反应釜 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、货物技术规格

01包 落地高速冷冻离心机

- 技术参数,

1）  最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥81,000 ×g，最大容量6*1000 ml

2）  转速控制精度≤10 rpm

3）  微机控制，数字显示，触摸式按键操作

4）  采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半

5）  具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命

6）  样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡”

7）  仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行

8） 仪器具备可视孔，以便于用户进行定期的转速校准

9） 加/减速设定：12/13

10）时间设定：1分钟至99:59小时，另有连续时间运行(HOLD) 选择

11）噪音：小于60 dBa

12）可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中

13）安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全转头及样品分离袋可供选择

14）由原制造厂家提供维修服务

15）配置要求：

a.   主机1台：最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥81,000 ×g，最大容量6000 ml

★b.  铝合金定角转子：最大容量≥6*250ml，最高转速≥16000rpm，最大相对离心力≥38000*g，包含250ml离心瓶不少于3箱。

★c.   铝合金定角转子：最大容量≥8*50ml，最高转速≥25000rpm，最大相对离心力≥75000*g，包含50ml离心瓶不少于2箱。配置10ml适配器，最高转速≥25000rpm，最大相对离心力≥63000*g 。

d.  铝合金定角转子：最大容量≥24*15ml，最高转速≥25000rpm，最大相对离心力≥74200*g，包含15ml离心瓶不少于2箱。

- 是否有附件、零配件及备件，技术规格；

仪器自身运行无耗材，日常试验涉及离心管等耗材，该部分耗材费用由课题根据实验需要自行解决。

无附件、零配件。

- 售后服务,包括质保年数；

1) 仪器生产厂家自仪器安装调试验收合格之日起，提供为期一年的整机免费保修，终身维修，提供上门服务。在质保期内，仪器除人为损坏以外，所有服务及配件全部免费。保证在接到报修通知后的2小时内作出响应，如需现场维修，保证48小时以内赶到设备使用现场。
2) 仪器生产厂家在北京拥有正规注册的办事处、维修站，并在国内设有零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。
3) 仪器生产厂家长期免费提供技术资料和技术支持，并不定期提供用户交流和培训机会。

- 投标商资质要求；

无

- 其他要求,包括到货周期。

提供设备使用说明书电子版一份；

交货后，销售供货方到用户使用现场开箱按设备装箱单进行验收；

销售供货方派专职工程师到现场进行安装调试、验收及培训。

提供厂家实验室免费培训名额2名。

02包 真空重力行星式脱泡搅拌机

1、技术指标：

★1.1标准容杯250 ml/300 g，一次最大处理量 250 ml*2 (300 g*2)；

★1.2公自转传动方式且公转自转完全独立,分别采用齿轮传动；

★1.3公转不低于2000 rpm 数字设定，自转不低于1500 rpm 数字设定，根据用户实际需求任意输入，精度1 rpm；

★1.4真空度 不低于- 95 KPa；

1.5设定时间 Setting time 总时间不少于120 分，可分不少于3 段任意设定，精度1秒；

1.6程序参数存储量不少于10组；

1.7报警装置 对不平衡、上盖没关、产品装载超重主轴电机故障等进行检测；

1.8安全保护 发生故障时自动停机，同时报警蜂鸣，自动显示对应故障代码（包

括运转时上盖未关、上盖打开、振动过大、电机故障等）；

1.9适用温湿度10-40 ℃、20-80 % RH（没有浓雾状湿气，即可）；

1.10 平衡调节 固定法码配重平衡（只使用单杯时）；

1.11 电压 单相AC220 V±5%,50 Hz；

1.12 整机功率 2200 W；

1.13 外形尺寸 520 x 430 x 660；

1.14 主机重 90 kg。

★2、基本配置：

2.1 双杯真空公自转独立型搅拌脱泡主机一台；

2.2 标配500 ml专用料杯4个。

3、售后服务

一年免费上门保修，终身上门维修；

运输方法及费用负担（销售供货方负责）；

交货期：7个工作日

提交地点及方式：用户所在地收货，货运

4、其它要求

提供设备使用说明书电子版一份；

交货后，销售供货方到用户使用现场开箱按设备装箱单进行验收；

销售供货方派专职工程师到现场进行安装调试、验收及培训。

03包 真空蒸发镀膜设备

1. 技术参数：

★1.1  极限真空度：1.3×10-3 Pa

排气速度：20分钟内真空度降至4.0×10-3 Pa，使用液氮时20分钟内真空度降至1.3×10-3 Pa

★1.2  蒸发源：能使用高熔点材料

1.3  外观尺寸：主机部分618mm×550mm×1211mm

控制部分480mm×558mm×804mm

1.4  重量：主机部分：75 kg

控制部分：65 kg

★1.5  电源配置：主机部分：100V 1-phase 50/60 Hz 1.35 kVA

蒸发电源：200V 1-phase 50/60 Hz 1.5 Kva

1.6  冷却水流量：200cc/min

★1.7  蒸发电源：

控制方式：自动固定输出反馈控制

输出方式：恒定电流（固定电压/固定电极）

显示方式：数字显示电流电压

操作方式：手动

★1.8 蒸发装置内应配有膜厚测控仪及蒸发挡板，膜厚测量精度0.041埃 （5 MHz），膜厚测量范围 0-999.9 千埃；成膜速度范围0-999.9 埃/秒，精度0.041 埃/秒（5 MHz）

2. 配件

2.1 产品说明手册，真空设备检测报告

2.2 法兰密封装置

2.3 钨舟 BM-7型 尺寸：7mm×100mm×0.2mm  50个

2.4 石英沉积传感器 1盒

2.5 聚酯纤维叶片软管 外径15mm  内径9mm  8m×2套

2.6 软管卡子    2套

3. 售后服务,包括质保年数：

质保期：设备验收之日起，1年；需要原厂家或在中国的服务机构提供完备的售后服务；

4. 投标商资质要求：

有独立法人资质的在华企业；需要提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件等资料；

5. 其他要求,包括到货周期：

供货周期:合同签订后3-4个月;

需要原厂家到设备使用场所安装调试培训等；

04包 LB膜分析仪

* 1、测量范围：0～300 mN/m。

* 2、分辨率：10 μN/m。

* 3、误差：小于 0.1 %。

* 4、检测器精度：高于0.01mN/m。

5、压缩速度：0.004～280 mm/min。

* 6、微量天平分辨率超过0.2 μg。

7、表面位能测试精度：1 mv。

8、试片尺寸(长 × 宽)：40 × 26 mm。

9、模块化设计：可有表面势能测量、Brewster角显微镜等多种功能配件选择。

10、可沉积多层膜，并可做交替。

11、主机尺寸：33 × 14 × 6 (h) cm ( 13 × 5.5 × 2.4 英寸)。

12、总重量：3.55 kg (7.8 lbs) 。

13、样品需要量少：测量特殊样品的表面张力时只需300 μL，测量表面势能时只需20 mL。

附件：

14、带石英玻璃（UV-VIS）窗的测量槽：测量生物样品时，记录膜的分子表面积A与表面张力γ或表面压力π之间的函数关系。

15、微孔板：全特氟龙。

保修期：一年

05包 深制冷高速显微荧光成像系统

★1、分辨率：不低于(1600x1200) resolution

▲2、图像拍摄速率不低于：29.8 fps @ 1600 x 1200 full resolution 全分辨率

最高速度不低于130fps @ROI 160x120 pixel

▲3、灰度值：14-bit dynamic range

★4、噪声系数：10e-rms @10 MHz

★5、曝光时间：500ns to 49 Days exposure time

▲6、双快门，PIV帧间时间：120ns

▲7、相机图像内存：内置相机内存4GB

★8、相机冷却温度：-50℃

9、配camera link卡线用于影像数据传送

▲10、可通过标准接口与荧光显微镜相连

设备的工作条件：

工作环境相对湿度：20%~80%

工作环境温度：10℃～35℃

电源：220VAC 50HZ

提供的技术资料

1、供方提供详细的验收标准及文件，并须经需方认可。

2、标准技术文件。

3、设备说明书、配件清单。

技术服务要求

1、供方负责设备的安装、调试、验收，需方配合。

2、供方对需方技术人员、维修人员、操作人员在需方所在地进行技术培训。

3、设备验收后，免费保修一年。服务应及时有效，备件的提供应及时快速。

4、设备保修期满后，能终生提供优惠的备件及技术支持。

06包 荧光显微镜

★1）主机：采用科研级高稳定性多功能集成式主机架，光路系统和电路系统分开式设计，避免温度对光路系统的影响。主机能够实现100%/0、20％/80％和0/100％三档照相分光，可以实现在目镜观察的同时在电脑上能够同步实时预览动态图像。采用国际标准的45mm齐焦距离，以保证最佳的兼容性。内置LBD色温平衡滤色片及ND中性灰度滤色片，显微镜主机部分（包含数码光学接口和高敏度深制冷型CCD）全部原装进口，无国内组装配件。

★2）镜体：采用科研级透反射式镜体，常规情况下反射为汞灯灯箱，透射为卤素灯灯箱，但亦可方便地交换透反射灯箱以适应不同显微镜观察方法的需求，可设聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮张力可调，调焦精度1um，光源电压连续可调，并且光亮强度有LED显示，能实时显示光强大小，且带光强预设按钮，110V/220V自适应电源。放置样品空间不小于25mm，主机为系统集成式模块化设计和开放式结构，保留所有选择项，便于日后的升级和功能增强。

- ▲光学系统：国际最先进的UIS2无限远光学系统，可实现轴向、径向和位置三重色差校正。光学部件镀膜均经过特殊防霉技术处理，保证长久使用不发霉。

▲4）观察方式：透反射观察，透射为明场观察，反射则需具备明场、暗场以及B、G、UV的荧光观察

★5) 目镜：10X目镜两只，国际标准视野数22。其中一只目镜需带十字丝及长

度刻度，同时要求在调整目镜瞳孔距离时，十字丝能够始终保证正南正北方

向不变化。

▲6）物镜转换器：采用5孔物明暗场镜转换器，物镜安装孔的直径为26mm。

★7）物镜：配置5X、 10X、20X、50X、100X万能半复消色差明暗物镜共5只，均为干系物镜，其中50X为长工作距离物镜。具体物镜参数如下：

物镜1：5X物镜，数值孔径（NA）≥0.15， 工作距离（W.D）≥12mm。

物镜2：10X物镜，数值孔径（NA）≥0.3,  工作距离（W.D）≥6.5mm。

物镜3：20X物镜，数值孔径（NA）≥0.45, 工作距离（W.D）≥3.0mm。

物镜4：50X物镜，数值孔径（NA）≥0.5, 工作距离（W.D）≥10.6mm。

物镜5：100X物镜，数值孔径（NA）≥0.9, 工作距离（W.D）≥1mm。

8）▲载物台：可X/Y方向移动，松紧可调，行程不小于76 X 52mm。

9）▲光源及光路：完善的照明系统，预定心卤素灯照明，无需调整，孔径光阑和视场光阑中心和大小可调

设备的工作条件：

工作环境温度： 10℃～35℃

工作环境相对湿度：20%~80%

电源：220VAC 50HZ

提供的技术资料

1、供方提供详细的验收标准及文件，并须经需方认可。

2、标准技术文件。

3、设备说明书、配件清单。

技术服务要求

1、供方负责设备的安装、调试、验收，需方配合。

2、供方对需方技术人员、维修人员、操作人员在需方所在地进行技术培训。

3、设备验收后，免费保修一年。服务应及时有效，备件的提供应及时快速。

4、设备保修期满后，能终生提供优惠的备件及技术支持。

07包 台式反应釜

一、技术参数：

1. 容积： 100ml；

2. 最高工作温度：350°C，最高工作压力：3000psi；

3. 反应釜体、釜头及内部构件的材质均为T316不锈钢；

*4. 驱动方式：磁力密封，机械搅拌，扭距：16英寸-磅；

*5. 密封方式：PTFE密封垫片，开环式密封结构（非法兰盘螺栓密封）；

6. 釜盖应配有：

—压力表、安全防爆膜、热电偶，用于反应温度测定、液体采样阀和气体进样阀，和探底管相连（带过滤网）、气体释放阀、磁力搅拌器，带轴和搅拌桨，转速0-700转/分

7. 加热方式：电加热；

*8. 控制系统：搅拌转速控制和PID程序温控器，包括：

--温度控制和显示模块，电脑也可以控制和显示、储存温度数据；

--转速控制和显示模块，电脑也可以控制和显示、储存转速数据；

--压力数字显示和高压切断保护模块，带压力传感器，电脑可以显示储存数据；

--搅拌电机输出电压显示模块（用于观察反应黏度变化）电脑可以显示储存数据；

二、备件包：包括：防爆膜片，密封圈，专用工具等。

三、质保一年，乙方在质保一年内对该仪器负责保修。保修期内，乙方免费进行维修和更换仪器零部件，服务响应时间为收到甲方电话2小时内，如需赴现场服务，响应时间为2-3个工作日内。

四、投标商三证齐全，拥有外贸代理证书，和授权售后培训、维修证书

*安全标准证书：持有中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证，A1 Level。

五、交货期：合同签订后14周内

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2014年3月31日，9:00-11:00。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2014年4月4日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2014年3月26日