北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

一、招标编号：BUCT20130315

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 固相萃取仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 塑料模具零部件加工 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 阳离子聚合连续反应成套模试装置 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、技术指标

01包 固相萃取仪

关键指标可用★在前面注明,若投标不满足则会导致废标；重要指标可用▲在前面注明，若投标不满足不会导致废标，但是会减分.

一、技术参数

（1）自动完成固相萃取的全过程（柱活化、加样、柱淋洗、洗脱收集）；

★ （2）萃取通道：4（可同时处理4个样品）；

★ （3）可容纳SPE柱数量：大于10个；SPE柱规格为1-30 ml；

（4）样品试管：小于50 ml，样品数量大于20个；

▲ （5）收集管：小于100 ml，样品数量大于10个；

（6）溶剂数量：≥5种；

★ （7）泵类型：精密注射泵，流速范围0.1-100 ml/min；

▲ （8）超压保护：系统压力过高（超过100 psi），自动停机；

（9）软件系列：用于数据采集和存储，要求中文操作界面，样品列表、报告可导出至EXCEL。

二、附件、零配件及备件

（1）固相萃取柱（原装进口）：不同规格的C18固相萃取柱250支。

（2）移液针：专用不锈钢移液针8支。

（3）样品管及收集管：不同规格的样品管及收集管各200支。

三、售后服务

★ 整体系统保修一年，质保期内免费上门维修，保修期后为用户提供仪器的终身维修；

工程师能在报修后5个工作日内达到用户现场；

软件免费升级；

四、投标商资质要求

1. 中华人民共和国境内注册的企业法人；

2. 投标人具有为采购设备提供长期售后服务和备品备件的能力；

3. 设备制造商必须通过ISO质量管理体系认证（或同等及以上资格认证），具有国家有关部门颁发的生产许可证明文件，非设备制造商的投标人须获得设备制造商的经销证书和授权证书；

4. 投标人具备良好的商业信誉和健全的财务制度，在近三年经营活动中没有重大违法记录。

五、其它要求

签定合同之日起60天到货，延误到期按每天设备总价的0.5%收取违约金；

提供设备使用说明书纸质版和电子版一份（中英文对照版）；

交货后，乙方到用户使用现场开箱按设备装箱单进行验收；

乙方派专职工程师到现场进行安装调试、验收及培训。

02包 塑料模具零部件加工

1. 技术参数

（1）热封头改造：▲长期使用温度400℃，温控范围±2℃。加载高频辅助加热装置及控温系统，与通用熔接机可配套。

（2）导向装置：要求曲率半径100mm，横向精确度0.5mm，表面光洁，材质耐热250℃。

（3）灌注装置：设计制造液体灌注装置，灌注量1L，▲精度0.2ml，最大压力0.3MPa，速度可调（5ml/min~200ml/min）。

（4）注塑模具：设计制造超小型高温注塑模具（含保温装置），注塑量1g以内，▲耐热350℃。

（5）环压模具：设计制做环压模具中心关键部件及与通用试验机接口配套的外围部件。芯模直径200mm±1mm，环向直径30mm±0.5mm，▲最小承压50MPa。

2. 售后服务：安装调试至可使用状态，质保期一年。

3. 其他要求：合同执行的3个月内完成加工制造，并送到用户单位。

03包 凝胶渗透色谱仪

1 在线真空脱气机（degasser）

容量：20mL/流路

2 自动进样器（Auto-sampler）

进样量：1~1500L

样品容量：100位

3 柱温箱(Column Oven)

温度范围 ：室温到60C

温度稳定性：± 0.25C

柱温箱色谱柱装载能力：＞4根30cm长色谱柱

4 输液泵（Pump）

温度 ：室温到50℃

流速范围： 0.01 - 2 ml/min

流量精度：±0.2%

压力范围：0~25Mpa

5 示差折光检测器（RI detector）

温度：35℃、40℃、45℃

形式：示差型

检测池体积：＜8L

噪音：2.5×10-9RIU/小时

漂移：2×10-7RIU/小时

6 紫外检测器（UV detector）

光源：氘灯

波长范围：195~350nm

波长精度：2nm

噪音：2.5×10-5AU

漂移：3.0×10-4AU/小时

7 凝胶色谱软件（software）

Windows系统下用户界面的专用GPC系统软件，方便易用；

控制模块可以对系统各单元进行操作和整体控制（包括在线脱气机、自动进样器）；

数据采集模块可同时采集RI和UV信号；

数据处理模块具有色谱峰编辑、校正曲线创建、分子量计算等GPC分析所需的全部功能；

报告模块可以通过模板对报告进行编辑、结果可自动生成Word格式的报告；

8 色谱柱（column）

线性色谱柱，分子量范围：500-2,000,000

04包 阳离子聚合连续反应成套模试装置

所购仪器的技术参数及相关要求：

- 技术参数关键指标

- 成套装置包括原料、催化剂、聚合反应、产品接收等工艺单元，聚合反应温度范围为-90~20℃，在设定温度下聚合反应时的温度控制范围为±1℃；

- 气体和液体原料流的连续进料与精确计量；

- 原料流与少量催化剂流达到极快速均匀混合，混合时间小于0.001秒；

- 在物料输送及计量中需保持温度恒定在反应温度±1℃；

- 气体与液体流在-90~20℃温度下进行连续聚合反应5h，运行过程中不出现聚合物挂堵现象。

- 部分计量泵的技术规格见附件。

- 售后服务,包括质保年数

售后服务5年，质保期2年。

- 投标商资质要求

- 其他要求，包括到货周期

到货周期：3个月

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2013年3月20日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2013年3月22日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：岳淼  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2013年3月15日