北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：
1、 招标编号：BUCT20141014
二、招标内容及项目分包名称：
	包号
	名称
	数量
	交货时间
	交货地点

	01
	气质联用仪
	1
	按招标文件要求
	北京化工大学东校区

	02
	液相色谱仪
	1
	按招标文件要求
	北京化工大学东校区


三、货物技术规格
01包 气质联用仪
一．工作条件
电源电压: 220 V±10%
温度    ; 18℃～28℃
湿度    ：40%～70%
二．质谱部分
1  基本性能
1.1  质量数范围: 1.5 ～ 1090 u
▲1.2   灵敏度:  EI Scan：1pg    八氟萘OFN m/z 272  S/N ＞1500 (rms)   
1.3  分辨率：R≧2M（FWHM)
1.4  质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)
★1.5  最大扫描速度：20,000 u/sec (专利ASSP功能配合)
★1.6  采样频率：高达100Hz
2  离子源
2.1  离子源材质：专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度EI离子源
2.2  双灯丝设计
2.3  GCMS 接口温度：50 ～ 350℃
3  质量分析器
3.1  配备预四极的高精度全金属四极杆。
配备预四极的高精度全金属四极杆，预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。
3.2  具有ASSP快速扫描专利技术,能够最大限度的减少快速扫描时灵敏度和质谱图正确性的降低。
4  扫描功能:
4.1  扫描功能: 支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。
▲4.2  在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。
5  检测系统
5.1  二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿极
5.2  离轴连续打拿电子倍增器
5.3  动态范围：8×106
6  真空系统
★6.1  高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，179L/sec + 185L/sec、He
6.2  低真空：30L/min（60Hz）机械泵
6.3  标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）
6.4  柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱
6.5  支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元
三．气相色谱部分
1  快速加热和冷却的柱温箱
1.1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃
1.2  程序升温：20阶21平台
★1.3  最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加
1.4  温度设定精度：0.1℃
1.5  控温精度：0.01℃
1.6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
1.7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min
1.8  具有柱温箱温度的自动保护功能。
★1.9  最大运行时间：9999.99分钟
2  分流/不分流进样口
2.1  最高温度：450℃
2.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能
支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒
线速度控制功能
2.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
2.4  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa
2.5  升压速率设定范围：-400 ～ 400 mL/min
2.6  压力程序：最大7阶
2.7  分流比设定范围：0 ～ 9999.9
2.8  流量设定范围：0～1250mL/min
四  数据处理系统
▲1  数据采集和文件格式
具有Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。
2  方法创建
具有自动创建SIM表和通过标准品做出保留指数的保留时间自动校正。
3  维护支持
具有不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）4  数据库和方法包
5  具有NIST2011谱库检索；具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。
2是否有附件、零配件及备件，技术规格；
12位自动进样器1套；自动进样器小瓶含盖，垫500个。
色谱柱：Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 中极性1根；Stabilwax-DA Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 强极性，脂肪酸柱1根；Rxi-5Sil MS Cap. Column 色谱柱，30m×0.25mm×0.25um 弱极性 2根；
氦气过滤器 1套；备用EI源2套；泵油2L；金箔10根；载气管，10米；分子筛过滤器1套；工具包，一套；微量进样针和针固定支架以及消耗品包
其他衬管，垫圈类消耗品（2年用量）

   品牌电脑及打印机1套

   氦气钢瓶及减压阀  1套
3售后服务,包括质保年数：

质保期为自验收之日起开始，所有部件保修一年
4投标商资质要求：

国内合法供应商，除现场培训以外,尽力保证每台仪器4人的专业培训.
5到货周期: 1个月
02包 液相色谱仪
1．液相二元高压输液泵
★1.1 工作模式：由独立输液泵构成二元高压梯度体系，采用浮动结构支持柱塞装置，无需阻尼器；配备3路以上脱气机

▲1.2流速范围：0.0001～10.0000mL/min，以0.0001递增

★1.3流速精度：≤0.06％RSD；混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

1.4 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；梯度精度：0.1%RSD
1.5 配备半微量混合器
2超快速液相色谱自动进样器：

★2.1交叉污染：小于0.0025％；
2.2进样速度：10秒/10µL；进样量准确度: 1%以下；可承受压力范围>40Mpa；

2.3反复进样次数: 最大30次/1个试样；

2.4样品瓶数：105位
3大体积柱温箱：
3.1温度范围：25℃~85℃；
3.2时间程序：线性温度程序；
3.3温控精度：±0.1℃，可放入流路切换阀和6根4.6x 300mm色谱柱
3．4 控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式
4 二极管阵列检测器
4.1   光电二极管阵列元件
512 个；光源：
D2 灯、W 灯
4.2   测量波长范围
190 至 800nm；波长准确度：±1nm 

▲4.3 噪音水平
低于±0.3 × 10- 5AU/h；漂移低于0.5 × 10- 3AU/h 
  4.4 配备半微量检测池
  4.5标准温控池（常规分析用）
5  系统控制器  
  5.1网络化系统控制器
5.2是否有附件、零配件及备件，技术规格；

色谱柱C18 5um  4.6 x 150mm 1根，
色谱柱C18 5um  4.6 x 250mm 1根
色谱预柱，色谱柱C18 2.2um  3.0 mm i.d.×75 mm 1根，
XR-ODS柱用在线过滤器 1套，色谱柱备用垫圈10个，品牌电脑,打印机1套以及中文工作站
6售后服务,包括质保年数：质保期为自验收之日起开始，所有部件保修一年，除现场培训以外,保证每台仪器4人的专业培训.
7投标商资质要求：国内合法供应商
8到货周期，1个月
四、招标工作

1、购买招标文件时间：2014年10月16日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。
4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2014年10月22日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转12

北京化工大学国有资产管理处
                                              2014年10月14日
