北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

一、招标编号：BUCT20121211

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 双螺杆挤出试验机 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 动态接触角测量仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 高分子化学实验室实验台及通风系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 稀土重金属速测仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、技术指标

01包 双螺杆挤出试验机

数量：1台

技术参数：

1.机筒材质采用进口工具钢，表面硬化处理，处理后硬度达到HRC62～66；

2.主机机筒加热系统采用进口高密度加热棒，表面负荷达到28.6W/cm2，加热控制采用进口的固态继电器控制，所有继电器通过UL、CSA、VDE&TUV、RoHS等国际认证，继电器断开状态漏电电流小于1mA，果岭瞬时开关小于0.1ms,配有LED状态指示灯，有效通电次数100万次。

3.齿轮材质采用国内顶级的20Cr2Ni4C高强度合金钢, 热处理后抗拉强度 σb (MPa)：≥1200MPa, 屈服强度 σs (MPa)：≥1100MPa。齿面采用德国HOFLER HELIX400磨齿机磨削加工，精度等级为5级。

4.传动箱减速、扭矩分配一体化，传动箱径向轴承为INA定制产品，推力轴承采用进口产品，其可靠性应达到国内领先水平。

5.传动箱输出轴中心距达到国内最小的12.5mm；螺杆直径 16mm，螺筒中心距 12.5mm，螺杆长度(L/D) 24，螺杆最大转速 600r/hr，筒体数量 6，环境温度 ≤40℃，安装理想高度为小于海拔1000米，功率 1.1kW，转速 1440r/hr，冷却方式：风扇冷却。

6.恒转矩条件下速度调节范围 1：10(5Hz~50Hz)，主喂料机的技术参数如下：输出螺杆直径  25mm ，螺杆转速范围13～130r/min，螺杆转速范围  13～130r/min,电机功率0.12Kw,调速方式:变频调速

02包 动态接触角测量仪

一、技术参数

1、测量范围：1-1000mN/m，±0.001mN/m；测量速度：50数据/秒

2、称量范围：210g  +/-0.01mg；天平锁定：自动;

3、位移分辨率：0.1μm；提升速度：0.04-500mm/min；最大提升距离：70mm

4、温度范围：水浴控温：-10～130℃；温度测量分辨率：0.01°C

5、样品杯直径：50mm,70mm,100mm

二、附件要求如下：

附件包括样品池、PT吊片、粘附力测试环、粉末样品附件、粉末样品管、粉末样品滤纸、手动斜板附件、液体温度控制单元；

软件包括表面/界面张力控制测量软件、动态接触角测量软件、粘附力测试软件。

三、售后服务应在3-5个工作日内响应；质保年数：至少一年。

03包 高分子化学实验室实验台及通风系统

- 清单及技术指标

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | W*1500*850 | 18.4 | 延米 | 实验台下柜含冷扎钢板双工字型结构，柜体为厚成型板，PVC封边条，带把手。台面为12.7mm厚实芯理化板（C-spc）；可抵抗酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂。所有接缝处做处理，边缘双层加厚处理，双向弧形倒角，台面下方开有防止渗流槽，含防止液体渗漏结构。含地脚，可调整水平高度。含水、电管路。 | 含旧实验台的拆除、清运，地面修整及新实验台上下水管线、电路安装及调试。 |
| 2 | 边台 | W*750*850 | 1.5 | 延米 | 实验台下柜含冷扎钢板双工字型结构，加承重梁，柜体为厚成型板，PVC封边条，带把手。台面为大理石台面，含地脚，可调整水平高度。含电路。 | 含旧实验台的拆除、清运，地面修整及新实验台上下水管线、电路安装及调试。 |
| 3 | 水盆 |  | 4 | 套 | PP一体成型水盆，耐强腐蚀；含水槽落水头堵臭装置及水管。 | 拆除原有上下水及清理，及新上下水管线安装及防水处理 |
| 4 | 龙头 | 三口 | 9 | 套 | 三口鹅颈龙头，主体加厚铜质，陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次。 | 含上水管道的安装调试及防漏处理 |
| 5 | 洗眼器 | 台面式 | 2 | 个 | 主体加厚铜质。喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。PP自动防尘盖。 | 含上下水管线 |
| 6 | 实验凳 |  | 70 | 个 | PU面，钢结构，结实耐用 |  |
| 7 | 塔电 | 单面 | 2 | 个 | 用于实验边台 | 含配线安装调试 |
| 8 | 电源 | 实验室专用 | 48 | 个 | 用于中央实验台，表面防腐处理 | 含配线安装调试 |
| 9 | 日光灯 |  | 46 | 个 | 含防爆灯罩 | 含配线安装调试 |
| 10 | 风机 | 2.5# | 5 | 台 |  | 含风管及配线安装调试 |
| 11 | 电动阀 |  | 9 | 个 |  | 含配线安装调试 |
| 12 | 通风罩 | 1800*1300*350 | 8 | 个 | 全钢结构 | 含管道配件，顶端固定支架安装，电路安装调试。 |
| 13 | 通风药品柜 | 850*400*1900 | 2 | 个 | 全木结构，防水封边处理。边缘经倒圆角修饰。含磨砂条纹玻璃柜面视窗 | 含管道配件，安装 |
| 14 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，含控制面板，内外面板，背板，顶板，导流板，补风口，防爆玻璃视窗，防爆灯管，龙头，水槽、上下水管道，电源线路等配套装置。台面为实芯理化板台面。整体设计应具有防爆释压的功能，使用安全，操作及维护简便。 | 含管道配件，安装 |
| 15 | 防盗门 | 实际尺寸 | 2 | 扇 | 钢结构子母门，带视窗 | 含安装 |

- 以上的清单要到现场和使用方老师核对；

- 实验台、通风罩、通风柜及通风药品柜有5年保修期，相关配件有两年保修期，承诺终身维护；

4、合同签订后两周内安装调试完毕。

04包 稀土重金属速测仪

1、技术参数

功能及用途：低含量重金属快速测定，矿石品位的快速筛选，稀土污染和稀土功能材料的快速检测，特殊合金材料甄别。

★低含量重金属测试效果评估

开标前实测某一土壤样品中铅、砷、铬、铜、镍、锌、锰、钡、锶、铷等10个元素，填写表1，优选实测数据准确度优秀的(当两者准确度一致时，选择精密度更优秀的)。

| 元素 | 铅 | 砷 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 | 锰 | 钡 | 锶 | 铷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Pb | As | Cr | Cu | Ni | Zn | Mn | Ba | Sr | Rb |
| 准确值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1 低含量重金属测试效果评估表

★矿石品位快速筛选功能鉴定

开标前实测某一矿石样品中钛、铁、铜、铅、锌、银等6个元素，填写表2，优选实测数据准确度优秀的(当两者准确度一致时，选择精密度更优秀的)。

| 元素 | 钛 | 铁 | 铜 | 铅 | 锌 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Ti | Fe | Cu | Pb | Zn | Ag |
| 准确值 |  |  |  |  |  |  |
| 测试值 |  |  |  |  |  |  |
| 准确度 |  |  |  |  |  |  |

表2 矿石品位快速筛选功能鉴定表

★稀土元素快速检测功能检验

开标前实测某一稀土样品中镧、铈、镨、钕、 钇、钪等6个元素，填写表3，优选实测数据准确度优秀的(当两者准确度一致时，选择精密度更优秀的)。

| 元素 | 镧 | 铈 | 镨 | 钕 | 钇 | 钪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | La | Ce | Pr | Nd | Y | Sc |
| 准确值 |  |  |  |  |  |  |
| 测试值 |  |  |  |  |  |  |
| 准确度 |  |  |  |  |  |  |

表3稀土元素快速检测功能检验表

备注：

1. 准确度计算方法：测试样品一遍，相对误差=（测试值-真实值）/真实值）；

2. 精密度计算方法：连续测试样品十遍，相对标准偏差=标准差/算术平均值。

技术参数

★1.1、必备分析软件：

（1）低含量重金属分析软件

（2）稀土产品速测软件

（3）高含量专用分析软件Mining模式

（4）特殊合金材料甄别软件Alloy模式

1.2、激发源：大功率微型直板电子X射线管。

1.3、激发电压：最大激发电压≥50KV，以保证对重金属和稀土元素进行有效的激发。

1.4、射线管靶材：金靶

★1.5、探测器：高性能SDD探测器，面积≥30mm2。

1.6、检测时间：≤30s

1.7、滤波器：高性能滤光片系统，8个位置的滤波轮，自动最优控制

1.8、多光束技术：多个光束段，获得最好的元素测试效果

★1.9、元素分析范围和要求：配置P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr 、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Hg、Sr、Zr、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、W、Pb、U、Th、Ba等元素和稀土元素；检出限要求：Pb, Cd, Cr, Hg, As, Sr, Ag,Y, Rb等元素的检出限≤2ppm，La、Ce、Pr、Nd、Y、Sc等稀土元素的检出限≤20ppm；精度要求：连续测试十次，精密度在5％以内

1.10、电源：两节通用型充电锂离子电池，配置智能充电接驳座，可同时对两节电池充电

1.11、热插拔技术：更换电池时无需关机

1.12、智能技术：集成重力感应显示功能和能耗管理系统集成气压补偿计，可以随海拔和天气引起的气压变化智能进行补偿测试(有利于轻元素分析)

1.13、储存容量：2G存储卡，可存储200,000 条以上数据

★1.14、一体化设计：整机一体化设计，无需外配PDA

1.15、数据显示：百分比（%）显示元素含量，元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序，可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示；仪器在测试过程中同步动态显示化学成份

1.16、数据传输：USB电缆、无线蓝牙进行数据传输

1.17、文件可采用TXT、EXCEL格式输出，可自动生成固定格式的报告

1.18、远程维护功能：可通过计算机对仪器实现远程操控，并能进行上传下载、数据和谱图处理、编辑、输出分析报告

1.19、操作系统：采用Windows CE操作系统，非内置固化操作系统，可智能化扩展性

1.20、显示屏：采用Blanview现代技术，4.5英寸LCD 彩色触摸屏，工业级、集成化设计，屏幕内置重力感应器，随用户位置自动翻转，可在不同方位查看结果

★1.21、摄像头：仪器内置高清CCD彩色摄像头，具有定位拍照功能，并能与分析结果一起储存

1.22、辐射安全防护性能：具有明显的射线开启警示灯，并具有自动保护装置，窗口前无被测物时，启动的仪器会在2秒后自动停止测试

1.23、语言模式：操作界面模式中英文可选

产品认证要求：

1.24  美国EPA认证证书；

1.25  计量校准证书；

1.26  IP54防尘防水证书；

1.27  放射性同位素与射线装置管理豁免证明材料

1.28  应标文件提供的参数规格和中文样本上所列指标须与产品厂商有效英文网站内容相符。

2、仪器配置清单：

2.1、稀土重金属速测仪主机	                  壹台

2.2、用户化Windows CE 6.0操作系统	        壹套

2.3、低含量重金属分析软件Soil-Environment   壹套

2.4、稀土产品速测软件Soil-REE               壹套

2.5、高含量专用分析软件Mining模式           壹套

2.6、特殊合金材料甄别软件Alloy模式          壹套

2.7、数据传输线   			                   壹条

2.8、7.2V高容量锂电池		                   两块

2.9、智能接驳座				                   壹个

2.10、接驳座适配器			                   壹个

2.11、Kapton Window备件薄膜		            拾个

2.12、用户手册                                壹个

2.13、软件备份光碟				                壹个

2.14、工业级防尘抗震手提箱                    壹个

3、售后服务：

3.1、免费质量保证期不少于一年，自设备验收合格之日起进入质保期。

3.2、质保期后，设备终身维修，仪器软件永久免费升级。

3.3、接到用户报修请求，24小时内响应，72小时内到现场解决问题。

3.4、在设备的设计使用寿命周期内，卖方应保证买方能更换到原厂零部件，确保设备正常使用。

3.5、供应商应提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

4、投标商资质要求；

4.1、投标人应是在中华人民共和国依法注册成立的独立企业法人，并在专业技术、设备仪器、人员组织等方面具有完成本次招标内容的能力；

4.2、投标人必须具有制造商或中国区总代针对本项目的授权书；

4.3、如果投标货物实行生产、经营、进口许可证制度，应有相应许可证，如果投标人为非生产企业进行投标，则投标人不得超出经营范围进行投标（经营范围须有仪器仪表等与本项目所采购货物有关的内容）；

5、其他要求

★5.1、现场需要样机做样。

5.2、到货周期：合同签订后45个工作日之内。

5.3、投标应以人民币报价，投标总价包括：设备费、运输费、安装调试费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

5.4、付款方式为：①所有货物安装、调试完毕，经采购人验收合格后一个月内，支付合同总价的95%；②验收合格之日起一年后的七个工作日内，货物无重大质量问题，支付合同总价的5%。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2012年12月14日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2012年12月18日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：岳淼  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2012年12月11日