北京化工大学仪器设备及软件采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研设备若干台，现对招标工作说明如下：

一、招标编号：BUCT20120424

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 包凝胶渗透色谱仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 四元智能型液相色谱仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 热化学转化制备项目设备采购 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 全自动化学吸附分析仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 杀毒软件采购 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 06 | 流固耦合软采购 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、技术指标

01包  凝胶渗透色谱仪

一、技术要求

- 二元高压梯度泵

  - 工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置

  - 最大压力：410bar (6000psi)

  - 流速范围：0.001～10.0mL/min，以0.001mL/min递增

  - 流速准确度：±1.0%

  - 流速精度：≤0.1%RSD

  - 梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化

  - 梯度混合精度：0.15%RSD，并且不随反压变化

  - 梯度控制曲线：多种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线

- 手动进样器

  - 方式：六通阀

  - 注射器：25µL

  - 定量环：5µL、20µL、50µL、200µL

- 紫外可见检测器

  - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

  - 内置硝酸铒滤光片，紫外光、可见光都可以校正。

  - 可变波长范围：190～700nm

  - 检测通道：2个

  - 光源：氘灯

  - 波长准确度：±1nm

  - 带宽：5nm

  - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS

  - 分析流通池长：10mm

  - 耐压：1000psi

  - 基线噪音：±0.35x10-5AU，254nm在1mL/min（甲醇）

  - 基线噪音：双通道±1.0x10-5AU，230nm，280nm

  - 漂移：1 x 10-4 AU/hour

  - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

  - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

  - 数据采集速度：80HZ

- 示差折光检测器

  - RI 范围：1.00—1.75 RIU

  - 噪音：±1.5 x 10-9RIU

  - 漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr

  - 测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU

  - 线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU

  - 响应时间：0.2, 1, 3, 10 秒

  - 流通池：池体积10uL，最大耐压100psi

  - 内部温度控制：30—55 °C±0.5 °C

  - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

- 柱温箱

  - 温度范围室温以上5℃-150°C

  - 温度稳定性±0.1 ℃

  - 温度准确度±0.5 ℃

- C18，5um，4.6*,250mm色谱柱一支，

- DMF体系凝胶色谱柱一支，分子量范围：5,000-600,000

- 配备在线过滤器，不锈钢接头，两通接头。

- 中文色谱工作站

  - 是在最新Windows 7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

  - 内置ORACLE®图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

  - 可以进行色谱峰的积分和标定。

  - 支持多种定量曲线方式。

  - 系统适应性计算

  - 控制采集二极管矩阵检测器数据，提取任意时间的紫外光谱图

  - 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

  - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）

  - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

02包  四元智能型液相色谱仪

1．数量：1台

2．应用范围：广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种常规分析

3．技术要求

*3.1液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、双控温多柱位柱温箱、紫外检测器，示差折光检测器。

3.3四元泵

*3.3.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

3.3.2最大压力：60Mpa（600bar）

3.3.3流量准确度：<0.1%

3.3.4流量精密度：<0.05%

3.3.5 梯度混合精确度：< 0.15%

3.3.6 溶剂种类：4种

3.3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞杆

3.4  自动进样器：

3.4.1 兼容孔板及常规样品瓶

3.4.2 进样方式：无样品损失，无残留

3.4.3 进样体积：0.01~100μL

*3.4.4 进样体积准确度：0.5%

3.4.5 交叉污染：0.004%

3.4.6自动防沉淀振摇及侧移功能

3.4.7 在线稀释和在线衍生功能

3.5  柱温箱

*3.5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。

3.5.2温控范围：5~110℃

3.5.3温度准确度：±0.5℃

3.5.4温度稳定性  ±0.1℃

3.5.5温度精度    ±0.1℃

3.5.6容量：最多12支色谱柱

3.5.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

3.6  紫外检测器：

3.6.1频带宽度：6 nm at 254 nm

3.6.2 波长范围：190-900 nm

*3.6.3 波长精确度：± 0.1 nm

3.6.4灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息

3.6.5 数据采集频率：100HZ

3.6.6基线噪音：< 2.5uAU at 254nm

3.6.7基线漂移：< 0.1mAU/h at 254nm

3.6.8线性范围：>2.5AU

3.6.9 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

3.6.10 流通池具备自动温度调节功能

3.7示差折光检测器

3.7.1示差折光系数范围：1.00~1.75

3.7.2基线噪音：2.5 x 10-9RIU

3.7.3基线漂移:   2×10-7RIU/hr

3.7.4线性范围：>600 µRIU

3.7.5流通池：8 µL

3.7.6温控范围：30℃～50℃, 0.1℃步进

3.7.7死体积：<600ul

3.7.8最大流速：10 mL/min

3.7.9自动调零：全范围光学自动调零

3.8	 软件:

3.8.1操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista

3.8.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

3.8.3可自动进行快速数据采集和后处理.

3.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

3.8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

3.8.6 可兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器

3.8.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

03包  热化学转化制备项目设备采购

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送料机 | 主要要求如下： 1.每小时可以输送生物质40~80g。 2.创新的机械结构，使全机所需作业空间缩至最小。 3.健全的操作系统人性化设计，将准备工作缩短。先进的自动诊断系统，协助操作者快捷掌控. 4.采用日系伺服马达，确保高精度送料。 5.送料滚轮及整平滚轮经特殊热处理，硬度高（HRC60°）、耐磨、寿命长。 6.将安全系数增强一倍的设计理念，令设备安全使用寿命更加延长。 | 台 | 1 |
| 2 | 粉碎机 | 技术参数： 进料粒度： 15mm 出料粒度：<200目； 装料量： 40-80g (60g左右最佳) 工作时间： 0-5分钟,可调（一般不超过2分钟） | 台 | 1 |
| 3 | 热风循环烘箱 | 特点：温度实行自动控制；箱体内温度上下温差±20C；密闭性好；电加热；烘箱技术参数：外形尺寸（mm）：宽2300×深2200×高2000；烘箱配用不锈钢2门；烘箱制作材质及配置：烘箱内壁SUS304不锈钢制作，板厚1.5mm（抛光处理）；烘箱外表SUS304不锈钢制作，板厚1.2mm（抛光处理）； | 台 | 1 |
| 4 | MTA反应器（试制） | 三段式控温固定管式反应器，反应器内径15mm，耐热钢制作，设计温度为600℃，设计压力5MPa。 | 台 | 1 |
| 5 | 高温气化炉（试制） | 下吸式气化炉，空气喷嘴特设设计保证物料与空气充分接触，料斗外壁焊有翅片，气化效率高，耐温1000℃. | 台 | 1 |
| 6 | 高压流化床（试制） | 加热功率1000W，最高温度800℃，三组控温，控温精度±5℃，显示温度±5℃，耐压50MPa。 | 台 | 1 |
| 7 | 合成气反应装置加工费 | 包括计量泵两台，该泵微机控制系统具有的数据处理功能、定时/计数功能、输入输出口等，流量设定范围： 0.1 ml/h - 1000 ml/h ，流量设定精度： ≤±1%，流量重复精度： ≤±1% ，工作压力：0-10Mpa ，单缸容量： 50ml，功率消耗：120W 。 质量流量计：2台，流量范围：0-200ml/min，偏差±1%，压力：0-20MPa。 背压阀：1个，压力范围：5Mpa，偏差±5%，材质为，温度。 反应器支架一个，及其他附属的管路和阀门 | 套 | 1 |

04包  全自动化学吸附分析仪

一、技术参数

★1、仪器功能：全自动TPR/TPO/TPD，全自动脉冲滴定等；对吸附气切换，升温，冷却等实验过程可以用宏命令编程，自动执行。

★2、滴定定量环：提供10，25，50， 100 和 250 µl 定量环

3、热导丝为铼钨设计，抗氨腐蚀性更强。

4、化学吸附气体：典型气体 H2, O2, CO, NO, SO2, NH3

5、物理吸附气体：典型气体 N2, Ar, Kr, CO2 （氦气为载气）

6、 TPR/TPD 加热速率：

1ºC min-1 到 100oC min-1 可调 (到 500ºC) 
1ºC min-1  到50ºC min-1  可调 (到750ºC)

7、冷却时间（从最高温到100 deg C) : < 30 分钟

8、低温装置：可实现零下100ºC的低温TPR实验

二、附件与配件

1、提供至少保证5年使用的耗材

2、电脑工作站：联想品牌。酷睿i5处理器，4G内存,，1T硬盘，独立显卡，配备网络接口及DVD刻录光驱。电脑机箱是标准宽体机箱，主板有PCI插口。操作系统是windows XP。

3、液氮罐 15L

三、售后服务

维修服务：自安装调试完成之日起提供1年的免费保修，终身维护。在接到用户报修后，即时响应；若确认仪器故障，24小时内工程师到现场进行维修。

四、仪器的安装，调试：

仪器到达用户使用现场后，由厂方从北京派出工程师进行安装，调试工作。安装调试完毕后，用标准物质或指定样品进行验收。在仪器安装，验收完成后，由卖方对用户人员进行现场培训，使用户能进行独立的上机操作。

05包  杀毒软件采购

## 客户端要求

- 1）产品系统兼容性

- 客户端病毒防护安全软件必须支持32位和64位Windows XP/Windows Vista/ Window 7、Mac等操作系统平台；并支持Vmware、Microsoft、Citrix虚拟环境；客户端能够自动识别安装环境是真实系统或虚拟系统。

- 2）客户端综合防护功能要求

- 客户端软件具备多层安全防护能力，具体包括：

  - 防病毒

  - 防木马/间谍软件

  - 个人防火墙

  - 入侵防护

  - 操作系统保护

  - 应用程序控制

  - 外设管理

- 所有功能由一个客户端程序完成。

- 3）病毒防护能力要求

- 防病毒引擎在所有Windows平台上均通过权威的病毒公告牌VB100%病毒检测的认证，提供近5年VB 100％认证的通过次数和失败次数。

- 在传统的病毒码匹配和启发式扫描技术的基础上，厂商需具备多种云安全技术进行病毒检查，包含文件信誉评级、Web信誉评估、实时行为检测技术，有效应对每天出现的大量未知威胁。

- 对于已经扫描安全或文件信誉评级良好的文件可以自动进行扫描排除，以减少不必要的重复扫描，加快扫描速度，降低系统资源占用；

- 在同一个管理平台下，各客户端之间可以共享文件扫描结果；

- 4）防火墙能力要求

- 提供网络适配器的动态策略 (VPN, 拨号, 无线网卡, 以太网卡, …)，动态地采取不同的安全策略以消除和网络连接方式(以太网、拨号、无线网络、VPN)相关的威胁；

- 既可以基于数据包进行检测，也可控制应用程序（程序指纹）的网络行为；

- 防火墙策略设定包含主机名、域名、MAC地址、IP地址、IP地址段、IP子网段、指定月、指定日、时、分、秒、星期、工作日、休息日、特殊天、屏幕保护程序等多种条件；

- 5）入侵防护能力要求

- 能够防止DOS/DDOS攻击，防止IP地址欺骗，防止MAC地址欺骗，自动禁止攻击者的IP地址。

- 能够防止外部和内部攻击者利用操作系统和IE等浏览器系统漏洞对主机进行攻击；可以锁定IE设置，防止流氓软件劫持IE浏览器；可以锁定注册表、系统目录、进程，阻止木马或者流氓软件试图更改这些设置。

- 提供对入侵防御的不同方向管理，incoming、outgoing或者是双向的不同

- 6）应用程序控制能力要求

- 能对自动学习的应用程序搜集应用程序名、版本号、程序描述字段、工作路径、文件大小、指纹、修改时间等；

- 对应用程序和进程可以根据不同用户进行分组管理；

- 可以设置应用程序对进程、文件、文件夹、注册表的访问（读或者写）的行为动作反应，如忽视、允许、阻止、结束应用程序；

- 支持白名单管理模式。只允许系统运行白名单中列举的应用程序；

- 支持黑名单管理模式。不允许系统允许黑名单中列举的应用程序；

- 支持红名单管理模式。保护红名单中列举的应用程序处于运行状态，如受保护程序被非法停用或意外终止，需自动重新启动该程序。

- 7）外设管理能力要求

- 能够对系统中硬盘、光驱、软驱、USB设备、PCMCIA设备、红外、1394火线、SCSI、并口、串口等设备和接口进行管理和控制;

- 能够识别和控制系统中使用3G上网卡、CDMA 1X上网卡、智能手机进行互联网访问行为；

- 对移动存储设备的读、写、运行三种权限进行灵活的分配和控制；

- 能够识别移动存储设备的ID，并能够根据设备ID设置访问和使用控制；

- 8）客户端系统资源要求

- 可自动灵活的分配客户端扫描优先级别，提供至少三种调节方式（最佳扫描性能，平衡性能和最佳应用程序性能），调节扫描占用的CPU资源, 在机器繁忙时自动降低手动或调度扫描对机器资源的占用；

- 当计划扫描任务启动后，扫描引擎可设置成当系统处于“IDLE”（系统空闲）才进行扫描任务的智能模式，从而能有效降低对系统使用者的工作干扰；

- 当笔记本电脑上客户端启动“计划扫描”任务时，需判断主机是否使用电池还是电源供电。如果是电池供电，则暂停或推迟“计划扫描”任务，以降低笔记本电脑的电力消耗。

- 厂商需提供权PassMark等权威软件评测机构提供的系统资源占用状况的评估报告；

- 客户端策略管理

- 具有位置感应功能，可以自动检测计算机所处的位置（办公室、家、vpn等）在不同的位置执行不同的防护策略。

- 支持就近升级策略，可在局域网中指定一台机器为本组的就近升级服务器，该客户端从管理服务器升级病毒定以后，其它客户端可从此机器进行病毒定义的升级，减少对广域网带宽的占用。

## 管理平台能力要求：

- 1）支持中央集中式管理，支持基于Web的管理方式，集中管理所有终端安全防护组件。

- 2）支持软件实现（不依赖于硬件服务器的数量）的分级、分权管理，可将某些客户端委派给某个管理员进行管理，包括至少包括策略定义、客户端状态查看、报表等权限。

- 管理员身份认证支持系统内置用户名/口令和RSA Secure ID认证。

- 管理软件具有工作组和域管理客户端的功能，可对不同的组实施不同的病毒防护策略。支持组下划分子组，不限制子组的层次（即支持组内嵌套）。

- 管理软件能集中管理和配置防病毒策略、防火墙策略、入侵防护策略、外设管理策略、应用程序控制策略。

- 支持安全策略导入、导出。

- 支持对客户端与管理服务器之间通讯机制的设定，可设定|“推”模式还是“拉”模式，并能设定客户端和管理服务器之间的通讯时间间隔。

- 提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、当前互联网上首要的安全威胁及互联网安全威胁状况。

- 可调度生成详细的报告报告。

- 提供管理数据库的备份和恢复工具，支持数据库自动备份机制。

- 要求支持6500节点以上客户端，并带有3年的升级服务。

## 3、产品的更新升级能力要求

- 1）安全定义（包括病毒定义、解压缩程序特征、主动威胁扫描启发式特征、主动威胁扫描商业应用程序列表、入侵防护特征等）可自动在线升级。

- 2）允许客户端手动更新安全定义。

- 3）安全定义的升级可集中设置，并由客户端自动调度执行。

- 4）客户端软件版本可自动在线更新。

- 5）新部署的客户端需携带管理服务器上最新的病毒码，以避免安全后升级完整的病毒码文件，大量消耗网络资源；

- 6）多级网络架构网络模式下，可设置本地升级代理；即某网段中只有升级代理能去服务器升级，本地客户端从本地升级代理升级；

- 7）当客户端不能连接服务器进行升级时，能够允许其直接连接互联网进行升级；

- 8）厂商需不分周末和节假日，每天为客户提供病毒码升级；

- 9）本次更新完毕后，留有上次更新内容作为备份，以便于回滚。

## 4、安全性要求

- 1）防病毒产品本身应具有较好的安全性，客户端和服务器通讯内容应加密传输。

- 2）应具有对方病毒定义等安全内容的签名验证机制，以确保得到的病毒定义是有效、真实的。

- 3）防病毒管理系统本身提供数据库备份和恢复措施，以防止管理服务器损或。

- 4）产品应具备良好的自身安全性，支持对防病毒软件自身进程、注册表、安装文件等的防篡改保护。

## 5、厂商资质要求

- 1）公司必须能够提供本地化技术支持，投标公司必须在国内有研发中心和安全实验室。

- 2）公司必须具备提供7*24小时的800电话技术支持的能力；

- 3）厂商需通过ISO9001:2000国际标准认证

06包  流固耦合软采购

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| MPCCI软件 | 1）支持并行和分布式计算功能，提高计算效率； 2）支持跨平台运行，有效利用硬件资源； 3）分层通信，提高数据传输效率； 4）支持不同类型的网格相互匹配； 5）支持大变形网格的节点重置或网格重构； 6）支持网格相邻节点的搜索和插值功能； 7）双向耦合，自动运行，节省时间； 8）支持fluent与ansys、fluent与abaqus之间的耦合，可并行任务数2个，各任务支持fluent、ansys及abaqus软件并行耦合计算的CPU数分别为20、4、4个，并提供各模块的分项报价； 9）基于上述软件提供旋转机械领域的耦合算例及演示； 10) 提供软件售后培训。 |
| 质量保修期 | 1年内免费升级 |
| 安装调试及验收 | 按客户制定地点和机器安装调试运行成功并签收验收报告 |
| 交货期 | 收到订单20天内交货 |

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2012年5月3日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子版标书，每本售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2012年5月9日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心小会议室。

6、联系人：丛迪  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2012年4月25日