北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20141218

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 同步热分析仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 气相色谱 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 在线水质监测系统 | 2 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 手套箱 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 智能气敏分析系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 06 | 牵伸辊 | 2 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 07 | 测试费招标 | 1批 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 08 | 仪器设备一批 | 1批 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 09 | 材料和化学品一批 | 1批 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 10 | 太阳能电池器件制备和测试平台 | 1套 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 11 | 北京化工大学2015年医药物资招标采购 | 1批 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

- 货物技术规格

01包 同步热分析仪

★1.1．温度范围:  RT~1600C

★1.2．热焓准确度:1%(标准金属)

★1.3．立式结构，天平在下方，方便气体逸出，操作简便

★1.4．真空度: 10-2mbar，标配单独的抽真空接口

★1.5．最大样品称量: 35g

1.6．失重测量范围: 35 g

1.7．天平灵敏度:0.1g

1.8．温度准确度:0.1C

1.9．DSC灵敏度：1uw

1.10．加热/冷却速率:0---50C/min

1.11. 天平飘移:<10g/h(恒温)

1.12. 炉体真空密封，能够在高纯气氛和真空条件下进行实验

★1.13. Beflat智能基线优化功能

★1.14．配备进口恒温水浴 ，恒温装置稳定性: 0.03C，使天平在恒温下工作,降低噪音

1.15．基本软件包:中文操作软件，分析软件,数据的采集,存储.分析

包括：曲线相减:可把两次实验曲线相减,得到特定添加剂的信号

根据实际重量计算热焓:实验中有多个失重步骤,可根据失重后的实际重量计算热焓,保证热焓的准确性.

1.16．附件1）校准标样: 1套用于标定热焓和温度(含8个标样, 全量程)      2）标准TG-DSC支架

3）氧化铝坩埚10套带盖，铂铑坩埚4套带盖        4）防辐射片一套，降低高温热辐射

02包 气相色谱

1   主机

1.1电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制；

★1.2  压力调节：0.001psi；

★1.3 保留时间重现性：<0.001min，峰面积的重现性：<1% RSD；

1.4 大气压力传感器补偿高度或环境变化；

2   炉箱

2.1  操作温度：室温以上4˚C至440˚C；

2.2  温度设定：1˚C ，程序升温间隔 0.1˚C；

2.3  升温速度：115˚C / min （最大）；

2.4  程序升温：19/20 阶；

2.5  稳定性：< 0.01˚C；

2.6  温度准确度：± 1%；

2.7  炉箱冷却速度：440˚C到50˚C，< 245秒。

3、阀进样及柱切换系统

★3.1 配置包含1个十通气体进样阀、电子控制气路模块、定量环、一根PQ 填充柱、一根PN填充柱及工程师现场调试；

4 热导检测器

4.1热导检测器（TCD），是通用型检测器，除载气外，对所有的化合物都有响应；

4.2最低检测限：400pg丙烷/mL，以氦作载气（最低检测限可能受实验室环境的影响）

4.3线性动态范围： 105±5%；

4.4最高使用温度：400°C；

4.5用于两类气体的标准EPC：尾吹气：0到12mL/min，参比气：0到100mL/min。

★4.6对本实验待测气体的检测限是20ppm；

★5 全中文在线帮助软件。

6 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV）；

7 必备附件、零配件

7.1 起始工具包:漏气检查器，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头，固定针头注射器，不锈钢针芯，针头， 扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手等；

7.2 提供仪器运行2年所需的零配件及消耗品；

7.3 提供仪器操作和维护必须的专用工具；

8  技术服务

8.1供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套；

8.2自仪器安装调试合格之日起免费保修一年；

8.3用户现场免费安装，调试，培训；

8.4供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/4天/1套，北京培训中心）。

03包 在线水质监测系统

一、在线水质监测系统部分

1．在线水质监测系统主机

在线比电导率分析仪、在线溶解氧分析仪、在线PH分析仪、在线余氯分析仪、在线浊度分析仪、便携余氯分析仪

2．性能参数：

2.1在线比电导率分析仪

测量范围                            分辨率

  0.055 -- 0.999 μS/cm           0.001 μS/cm

  1.00 -- 9.99 μS/cm              0.01 μS/cm

  10.0 -- 99.9 μS/cm               0.1 μS/cm

  100 -- 999 μS/cm                 1 μS/cm

  1.00 -- 2.99 mS/cm               0.01 mS/cm

  3.0 -- 9.9 mS/cm                  0.1 mS/cm

  10 -- 30 mS/cm                    1 mS/cm

  量程自动切换

  精度:  测量值的± 1 %

Monitor 数据

  流量:                                5 -20 L/h

  温度:                               max. 50 °C

  进口压力:                           max. 2 bar

  出口压力：                            无压

2.2在线溶解氧分析仪

氧电极 Swansensor Oxytrace G 三电极结构：金阴极，银阳极和银保护电极。电极内置 NT5K温度电极。

  测量范围                           分辨率

0 -- 199.9 ppb                          0.1 ppb

200 -- 1999 ppb                         1 ppb

2 -- 20 ppm                           0.01 ppm

0-100%饱和度                       0.1% 饱和度

  自动量程切换

  自动温度补偿和大气压力补偿

  准确度 / 精度

准确度:  测量值的± 1.5%或± 0.2 ppb

精度:  测量值的± 1%或 ±0.15 ppb

  响应时间：                        t90 < 30 s

NT5k温度测量

  测量范围:                        -30 -- +130 °C

  分辨率:                             0.1 °C

Monitor 数据

样水条件

 流量:                               6 -- 25 l/h

 温度:                               max.45 °C

 进水压力:                           0.2 -- 1 bar

 出口压力:                           无压排放

 pH:                                不低于 pH 4

 悬浮固形物:                        小于10 ppm

2.3在线PH分析仪

测量范围                        0.00 -- 14.00 pH

 分辨率:	0.01 pH

 参比温度:	25 °C

ORP测量

 测量范围:                      -500 -- +1500 mV

 分辨率:	1 mV

温度补偿

 自动补偿:

Nernst (用于自来水和废水)

Nernst 非线性补偿(用于高纯水)

Nernst线性补偿 (用于高纯水)

缓冲液

 pH和ORP缓冲液可编程

温度测量

 SWAN Pt1000温度电极

 测量范围:     -30 -- +130 ℃

 分辨率:	  0.1 ℃

Monitor参数

样水条件

 流量: 	5 -- 10 l/h

 温度:	 50℃

 进口压力:	0.2-- 2 bar

 出口压力:	 无压

2.4在线余氯分析仪

消毒剂测量:

  消毒剂电极信号输入

  精度:                           测量范围:

  臭氧:

± 0.005 ppm                     0.000-- 1.000 ppm

 HOCl，余氯:

  ± 0.01 ppm                    0.00--1.00 ppm

  ± 0.06 ppm                    1.00--3.00 ppm

  ± 0.2 ppm                     3.00--5.00 ppm

  二氧化氯、碘、溴：

  ± 0.01 ppm                     0.00 - 1.00 ppm

  ± 0.06 ppm                     1.00 - 3.00 ppm

  稳定性 (HOCl):                     ± 1%

  响应时间:                        90 %60s

  自动温度补偿

  样水最小电导率:                   5μS/cm

pH:

  测量范围:                        pH 2- pH 12

  分辨率:                            0.01 pH

2.5在线浊度分析仪

浊度仪带流量电极和针形阀

  范围:                         0.000--100.0 FNU

自动量程切换

  精度:                           ±0.001 FNU

或读数的1%

  运行温度:                         1--40℃

  样水流量:                         5--20 l/h

  样水压力:                         1-- 10 bar

  样水进口:                  Swagelok 用于⅛"管连接

  样水出口:          无压排放 (漏斗用15x20 mm软管连接)

2.6便携余氯分析仪

测量范围，单位：mg/l

低        中        高

氯                     0.00 - 2.49 - 4.9 - 10

二氧化氯               0.00 - 4.99 - 9.9 - 20

臭氧                   0.000 - 0.499 - 0.99 - 2.5

碘                     0.00 - 9.99 - 19.9 - 35

溴                     0.00 - 4.99 - 9.9 - 20

精度(测量范围):        1%  2.5%   5%

pH值              6.50 - 8.00 pH 0.1

pH 氢氰酸         0 - 100 mg/l 10 %

铁                0.00 - 2.5 mg/l 1 %

铝                0 - 0.8 mg/l 5 %

- 仪器配置

3.1仪器配置：标准配置。

4. 技术服务：

4.1在北京拥有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务，包括备用零配件及消耗品。

4.2 技术交流和培训，根据客户需求举办各种形式的技术培训（包括集中培训、现场培训等），以确保用户正确使用仪表，从而提高仪表的投运率和使用率。

4.3 安装验收期间，在用户之地地点对用户（至少3人次）进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。提供正式的安装培训和应用培训各一次，并在安装调试后提供各种技术支持。

4.4仪器在安装、调试通过后（自设备验收合格之日起）3年的免费保修期，保修期内，无论设备硬件软件提供全部免费保修。

4.5 定期回访，实行服务区域划分，专职工程师每三个月定期电话巡访，了解仪表的运行情况，解答产品使用中的技术问题并将回访内容记录存档。

4.6 售后维修上门服务，接到客户服务需求电话，确认需要上门服务，响应时间：第三年内当天8小时内响应，48小时内上门服务。一般问题应在2个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在5个工作日内解决或提出明确的解决方案。

5.	随机文件

5.1 主机出厂验收报告和符合国际水质检测标准的合格证书；

5.2 水质监测操作软件，一套；

5.3 软件操作手册光盘，中文／英文版，一套；

5.4 仪器硬件操作、维护手册，中文／英文版，一套；

5.5 水质监测培训教材，中文版，一套。

6．到货期：

合同签订后2个月到货。推迟一周到货抵扣20%的货款，推迟二周到货抵扣50%的货款。

04包 手套箱

所购仪器的技术参数及相关要求：

- 技术参数

1、手套箱箱体规格（内部尺寸）：304不锈钢材质，高度900mm，长度不小于1250mm，宽不小于780mm（下端）、不小于680mm（上端）；

*2、箱体泄漏率:<0.05vol%/h；必须提供详细的报告，并可在客户现场提供检测，并需向用户演示相关检测设备、软件及检测效果图。

*3、箱体右侧配有大过渡舱（长度不小于600mm，由于实验需要传递较大物品因此直径不能小于390mm）；微型过渡舱（长度不小于400mm，由于实验需要传递较大物品因此直径不能小于150mm），内有滑盘；

*4、前窗面板前窗面板为聚碳酸酯，厚度为不小于10mm，弹性好，受压情况下可适当变形；手套孔圈为铝合金材质并做防腐蚀处理，易于维护，且密封性能好；

5、一套照明系统，防疲劳照明系统,并加装防漫射功能,通过PLC控制；

6、配装一套220V电源接口；

7、1付溴丁基橡胶手套，厚度为不小于0.4mm，末端口径不小于220mm

*8、由于实验需要必须配置三层高度可调的搁物架，并可根据实验的实际需要任意进行拆卸和组合；

9、箱体带有过滤灰尘的HEPA 过滤器，过滤级别可达H13

10、箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平

11、气体净化系统

主机系统采用模块化设计，包含电磁阀组、PLC控制器、电路、循环泵、净化柱、操作面板，是一个独立的运行单元，构成紧凑、简约，与手套箱系统通过波纹管和卡箍连接，便于搬运和拆装，净化系统可再生，再生过程自动控制，自动除水除氧功能，意外停电自动恢复功能；净化系统带有自动隔离阀，而非手动控制；详细说明如下：

*12、水氧净化系统

集成有型号为MB BL-08的循环泵；净化柱自动再生程序，由PLC控制；SUS304不锈钢管道；

*13、可得气体纯度：水<1ppm,氧<1ppm

*14、主控阀：MB EPV-40 VAT电磁气动阀

*15、系统采用PLC控制系统，可自动调节箱体内压力，可使箱体工作压力在+/-15m bar范围内进行调节，带有可调节压力的脚踏开关

*16、配有EDWARDS公司，型号RV12真空泵，真空度不小于2x10-3mbar，抽速为不小于12m3/h，集成有原厂出品的气镇和油雾过滤器；

*17、氧探头

检测范围，0-1000ppm；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质氧化锆，灵敏度不小于10mv/ppm,精确度不小于0.1ppm，设计寿命可达5年以上，提供第三方公司出具的探头精准度检测报告；

18、一套有机溶剂吸附装置，活性炭填充，用于吸附箱体内挥发出来的有机溶剂；

19、其它说明

（1）、设有备件、备品仓库

二、是否有配件、零配件及备件，技术规格；

无

三、售后服务,包括质保年数；

质保一年

四、投标商资质要求；

外资品牌，国内设有全资子公司

五、其他要求,包括到货周期

3个月发货

05包 智能气敏分析系统

1. 主要技术指标

*测量通道：8个探针（4组），4通道测量；

*控温范围：室温-500 °C，调节精度1 °C，水冷保护,升温速度约5 oC/s，降温速度约3 oC/s；

*测量范围：1 Ω-4 GΩ，全自动测量无需换挡；

*测量精度：±1Ω，±0.5%读数；

*采集间隔：＞50 ms，连续可调；

*采集时间：> 1s，连续可调；

*气室体积：1.8 L，特别适合与动态配气系统联用；

*3D探针调节：前后行程1.5 cm，垂直行距0.5 cm（可更换探针），精度10 μm；

*机械泵极限真空度：1×10-1 Pa；，抽速4 L/min；

*器件观察窗：石英材质，支持光敏、光敏气敏等研究；

*水循环箱：空载最低温度-15 oC，速度20 L/min；

*包含静态配气系统，气体静态液体蒸发配气，精度1 ppm；

*可扩充动态配气系统，精度1ppb；

*液体蒸发器控温范围室温-250 oC，调节精度1 oC；

*预留1对电极引线，支持光电、晶体管等特性的综合研究；

*测试环境温度监控：0 oC~80 oC，精度1 oC；

*测试环境湿度监控：2%RH~80%RH，精度1%RH；

*测试环境气压监控：0.8 Pa~常压；

*通讯接口：USB；控制方式：8寸触摸屏；

2. 附件主要包括：采样气袋×3；涂材笔×2；平面型气体传感器衬底(电极材料形状可选)×100；探针型号可选×40

3. 质保期限均为合同生效后两年，软件为终身免费升级。

4. ★必须提供原厂详细配置清单并加盖公章：必须提供原厂授权书和售后服务承诺书。

5. 供货周期：30天

06包 牵伸辊（2台）

- 五辊：上三下二。

- 转动方向：所有辊均要可正反转

- 直径 Ø100mm，长度150mm。

- 转速：最高80r/min

- 材质：304不锈钢

- 辊的表面粗糙度：0.04μm

- 辊安装后要没有晃动

- 齿轮配合：紧密

- 全部表面要没有裂纹、损伤等缺陷

- 丝的张力： 最大60Kg力

- 电机的型号：伺服电机配减速器

- 售后服务：

－仪器的现场安装、验收和培训需要工程师进行指导。

－至少一年以上的售后服务。

07包 测试费招标

# 扫描电镜SEM，测试数量为150个。

扫描电镜需要达到的主要技术指标

放大倍数: ×25倍～×650000倍
分辨率： 15KV 1.0nm 1KV 2.2nm
观察模式：SEI像、COMPO像
样品台移动范围： X：70mm Y：50mm Z: 1.5~25mm R: 360° T: -5°~ 60° 

能谱仪分析的技术指标
元素测量范围：B－U 
分辨率：130eV
包括四种模式：总体分析、点扫和普通面扫、面扫和线扫。

# 透射电镜TEM，测试数量为150个。

透射电镜需要达到的主要技术指标：

线分辨率: 0.144nm
点分辨率: 0.23nm
放大率: ×50～1,500,000
加速电压: 80～200,000kv

# X射线衍射光谱分析XRD，测试数量为200个。

X射线衍射光谱分析需要达到的主要技术指标：

1、χ射线发生器： 最大功率：≥3KW，最大管压：≥50KV；最大管流：≥60mA

测角仪： 扫描方式：θ/θ或2θ/θ模式角度重现性：±0.0001°(空载)

探测器： 正比探测器：99%线性范围1×106cps，最大背景≤0.2cps ；半导体阵列探测器：最大计数率4×106cps，99%线性范围1×106cps，最大背景≤0.1cps

Ultra X 18KW转靶(Mo靶)发生器，焦斑尺寸0.3*0.3mm2，最高功率5.4KW
2、探测器有效区域：70mm*70mm，光学纤维体缩锥比为2.85:1， 像素：1024*1024；

# X射线光电子能谱XPS，测试数量为178个。

X射线光电子能谱XPS分析需要达到的主要技术指标

（1）最佳能量分辨率   0.45 eV；

（2）最佳空间分辨率   3 μm（XPS成像）；

（3）单色光源最佳灵敏度：1,000,000 cps (AlKα 0.60eV Ag3d5/2峰) ；

（4）分析室最佳真空度可达10-9 mbar；

（5）离子枪束斑 < 150 μm。

# 热重分析，测试数量为150个。

热重分析需要达到的主要技术指标：

升降温速率：0.1 ℃/min~200℃/min，增量0.1℃

天平灵敏度：0.1ug

天平准确度：优于0.1%

最大称重量：≥1000mg

称量精度：≤20ppm

温度范围：室温~+1000℃

温度精度：等温条件下±1℃，扫描条件下±2℃

控温能力：在100℃/min的加热速率下，冲温小于0.2℃

# 比表面积及孔体积，测试数量为150个。

比表面积分析需要达到的主要技术指标：

1、可以测定材料的介孔和微孔孔径分布，孔径范围：3.5~5000 Å；

2、最小可分辨相对压力（P/P0）：2.6×10 -7 （N2）；

3、比表面≥ 0.0005 m2/g ；

4、孔体积：< 0.0001 cc/g。

08包 仪器设备一批（5台）

# 1、油烟发生器

1.1试验箱

内箱尺寸：W600mm×D350mm×H900mm

试验箱材料：不锈钢方通作框架，盖板为 0.5mm 厚以上 SUS304 不锈钢材料，正面为5mm厚以上的钢化玻璃门

1.2测试箱

内箱尺寸：W200mm×D200mm×H300mm

试验箱材料：不锈钢方通作框架，盖板为0.5mm厚以上 SUS304不锈钢材料，正面为5mm厚以上的钢化玻璃门。

1.3温度计

温度范围：10～300℃

测量精度：±1%

1.4电热炉

功率：200～2500W可调 。

工作电压：AC220V

油气发生锅（直径200mm）

烟气发生量： 不小于200m3/h

1.5配置

配置量杯，实验完毕可对实验室进行仔细的通风清洁处理

输气管：长1200~1500mm，直径120-140mm的圆柱型输气管。

# 2、动力旋流分离装置

处理气量：不小于200M3/h

气体流速：不小于25m/s

旋流器内径：≤25mm

给料口压力：0.01-0.2MPa

分离粒径：10-100um

# 3、温控式烟气VOCs捕集净化装置

处理气量不小于1000M3/h

温度20~80℃

压降不大于0.2KPa

平衡时间不大于6h

PLC控制，易切换

# 4、微波等离子体无极光催化装置

工作电压：220V/50Hz，设备耗电电流＜40A，设备总耗电功率8KVA

微波功率：0-5000W可选择使用，连续可调，微波频率为2450MHz

工作温度（红外测温）控制范围：0-300度，测温点置于箱体侧部，测试点为箱体中心管体，方便温度采集

微波炉内腔加热区尺寸：六面体，450*450*500mm（W*D*L），设计容积约为80L，其中后侧板中间上下各设置一个20mm的通孔（从设备的左侧开口）

设备总尺寸：850*630*1020（W*D*L），对开门设计，门厚度200mm以上，底部设置脚轮，便于移动

设备材质：微波加热腔及外观采用不锈钢制作

物料加热管道：直径40-60mm的玻璃管道，设备的上下两个微波防漏区域内设备直径可以调整的管夹，便于移动

照明及观测：内部设置射灯，外部开关可控，设备设置视频观察点用于观察内部全貌情况

微波防漏区域：上下各一个，高度140-160mm，用于微波防漏和管道固定，其中底部的板开20mm的通孔

控制方式：自动控制，按键操作

微波泄露防护：密封门体，配置位置感应开关，开门断电保护，泄露＜1mW/cm2

# 5、阴阳离子分析系统

技术参数：
泵 流速范围：0.00-5.00 mL/min，以0.01mL/min为增量，由电脑系统设置和监控仪器各种参数。
最大泵压：5000psi（35Mpa）
流量准确度：<0.1%
流量精度：<0.1%
压力波动：<1%
淋洗液瓶所需压力：不需要气体外加压力高性能/低脉冲双柱塞泵，非金属PEEK材料流路系统。

数字式电导检测器
检测范围：数字方式0-10000 μS/cm
电导池可控温方式：双极脉冲
电导池温度稳定性：<0.01度
电子漂移：<5 nS/h（满量程）
分辨率：0.0047 nS/cm
最大池操作压力：10MPa（1500psi）
数据输出方式：USB高速通讯接口，具有自动识别功能池电极：惰性316不锈钢微电极池体：化学惰性PEEK聚合材料
检测器可兼容甲烷磺酸

进样器
手动进样阀：全PEEK材料高压六通阀（无需任何辅助气体）
定量进样环： 1 0 μ L （ 标准配置） ，
20/50/100/250/500 μL（选配）

09包材料和化学品一批

煤质圆柱形活性炭（10kg）：水分≤5%，碘值≥900-950mg/g ，粒径3.0mm，四氯化碳≥70%，充填密度 500g/cm3

果壳片状活性炭（10kg）：水分≤10%，灰分≤8%，强度≥95%，碘值700-1000mg/g，比表面积：≥400m2/g，堆比重0.55-0.65g/cm3

椰壳活性炭（10kg）：水分≤10%，灰分≤5%，强度≥90%，碘值850-1000mg/g，比表面积：≥400m2/g，堆比重0.50-0.60g/cm3

粉末活性炭（10kg）：水分≤8%，灰分≤5%，碘值900-1500mg/g，比表面积：≥400m2/g，亚甲蓝值：150-300mg/g，堆比重0.50-0.60g/cm3

优级椰壳活性炭（5kg）水分≤10%，灰分≤5%，强度≥95%，碘值900-1250mg/g，比表面积：900-1200m2/g，亚甲蓝值：135-210mg/g，堆比重0.45-0.55g/cm3

多壁碳纳米管（600g）：纯度>97%，外径10-20nm，长度<2 μm，灰度<3 wt%，比表面积100～160 m2/g

二氧化钛P25（5kg）：比表面积≥30 m2/g，平均粒径20nm，含水量≤1.5 Wt.%，压实密度100-130 g/L

分子筛（0.5kg）：直径1.6-2.5mm，堆积密度≥0.65 g/mL，抗压强度≥28 N，吸附正乙烷量≥120 mg/g

二氧化硅（0.5kg）：直径2.5-4.0mm，堆积密度≥0.55 g/mL，抗压强度≥40 N

聚乙烯醇（0.6kg）：平均分子量110000～130000，黏度21.0～33.0，水不溶性杂质≤0.1%

冰醋酸（20L）、浓磷酸（10L）、浓硝酸（20L）、氨水（4L）、乙酰丙酮（2L），均为分析纯；

乙醇（20L）、苯（10L）、正己烷（10L）、甲醇（10L）、乙腈（2L）、正丙醇（2L）均为色谱纯；

VOC标准样品：苯的标样（5mL）、对二甲苯的标样（10mL）、邻二甲苯的标样（5mL）、甲醛的标样（5mL）、丙醛的标样（5mL）、戊醛的标样（5mL）、异戊醛的标样（5mL）、苯乙烯的标样（5mL）、环己烷的标样（5mL）、氯丙烯的标样（5mL）、乙酸乙酯的标样（5mL），均为一级标准试剂；

载气和标准气体：高纯氮气（200L）、高纯CO标准气体（8L）、高纯CO2标准气体（5L）、高纯SO2标准气体（5L）、高纯O2 标准气体（5L）、高纯NOx混合气标准气体（5L）、甲烷标准气（5L），纯度均为99.999%；

钛酸四丁酯（25L）、硼氢化钠（0.4kg）、钨酸铵（10kg）、偏钒酸铵（10kg）、乙酸锆（2L）、硝酸铈（2.5kg）、草酸（2.5kg）、硝酸镧（1.5kg）、硝酸钴（1.5kg）、硝酸锰（1kg）、氯化钯（20g）、氯金酸（20g）、氯铂酸（20g），均为分析纯；

溴化钾（200g），为进口光谱纯；

去离子水（200L）、高纯水（800L）、

玻璃容量瓶（500mL* 4个，100mL* 5个）、离心管（5mlL*4只，10mL* 4只）、单口烧瓶（500mL*4个）、三口烧瓶（250mL* 4个）、具塞三角烧瓶（250mL* 5个）、量筒（10mL* 4个， 50mL * 5个，100mL* 5个，500mL* 5个）、注射器（10mL* 20只，5m L* 20只）、普通漏斗（5个）、分液漏斗（250mL* 5个）、四氟恒压漏斗（100m L* 5个）、烧杯（500m L* 10个，250 m L* 10个，200m L* 10个，100m L* 10个，50m L*10个）、蛇形冷凝管（250mL*5根）、球形冷凝管（250mL*5根）、120mm表面皿（120mm* 5个）、表面皿（200mm *5个）、试管（20mL*50只）、样品瓶（10mL*25只）、西林瓶（20mL*20只）、

移液管（1ml、2ml 、3ml 、5ml 、10ml 、15ml 、20ml，各5根）、砂芯漏斗（G1，G2 ，G3，G4，G,5，G6，各5个）、酸式滴定管（50mL*2根）、碱式滴定管（50mL*2根）、瓷研钵（100mL*2个）、玛瑙研钵（50mL*1个）、普通干燥器（2L*3个）、棕色玻璃干燥器（2L*2个）、密封胶（4卷）

气相色谱毛细柱（型号为DB-5MS，1根）、气相进样针（最大进样量1.0ul，2根）、气密气体进样针（最大进样量1ul ，2根）、移液枪（量程为10-100uL， 2只）、气体减压阀（6只）、微孔过滤器（孔径为0.25um，2个）、三通活塞（材质四氟5个）、玻璃衬管（4根）、进样衬管（5个）、进样垫（Φ9.5，100个）、石墨垫（5个）、进样垫（Φ11，100个）、棕色进样瓶（容积为2mL ，200个）、安剖瓶（体积为10mL ，5个）、玻璃平板（10mm*10mm， 20块）、自封袋（标号为1号，5包）、称量纸（10cm*10cm，5包）、棉签（5盒）、脱脂棉（5盒）、生胶带（10卷）、流量计（100mL/min，4只）、一次性手套（1包）、乳胶手套（10副）、普通活性炭口罩（10只）、防毒面罩（5只）一次性滴管（1包）、快速定性滤纸（直径为9cm，5包）、中速定性滤纸（直径为9cm ，5包）、定量滤纸（直径为9cm ，5包）、PTFE膜（Φ0.45um ，20片）、硅胶管（，内径5mm，20米）、硅片（50cm*50cm，10片）、硅油（50L）

10包 太阳能电池器件制备和测试平台

1.手套箱技术参数

★手套箱为两工位，单边操作，集成有单柱净化单元，真空泵，支架，一个封闭的箱体，带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗。在标准状况下，即200C恒温，一个标准大气压，相对湿度为65％，99.999%的惰性气源，水氧指标要求小于1 ppm 。

2.手套箱基本组成

手套箱集成有封闭的箱体（带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗）、过渡舱、循环净化单元(单柱)、PLC控制及触摸屏操作系统，真空系统、显示系统、支架等

包括：

1个304不锈钢的箱体，由2节箱体连接

★1个不锈钢制成的T型过渡室，位于右侧，右侧外门用于将来对接新的手套箱

1个小的过渡室，位于右侧

1个小的过渡室，位于左侧

2个带3个手套口的前窗

3副丁基橡胶手套

2套照明系统

1个箱内电源接口

1台高性能的循环风机

1台真空泵

PLC控制及触摸屏操作系统

3个盲板法兰

脚踏开关

1套水分析仪，测量范围：0-500ppm

1套氧分析仪，测量范围：0-1000ppm

1套有机溶剂吸附器

3.手套箱售后服务和质保

质保期25个月以上

4.手套箱投标商资质要求

无

5.手套箱到货周期

小于3个月

高真空热蒸发镀膜机系统

1.高真空热蒸发镀膜机系统技术参数

高真空热蒸发镀膜机系统主要由有机/金属源蒸发沉积室、真空排气系统；真空测量系统；蒸发源；样品加热控温；电控系统等部分组成，整个系统使用触摸屏全自动控制。

极限真空度小于4x10-5Pa；

工作真空<5x10-4Pa，

抽速：从大气抽至10-4Pa≤20min；

真空室检漏漏率：密封接口真空漏率≤ 5×10-10 Torr •L/s；

压升率：抽至极限真空后停泵关机12小时后≤0.2pa。

2. 高真空热蒸发镀膜机系统的主要组成

1个热蒸发沉积室组件：真空室上面开有或连接蒸发源、分子泵、真空规、照明、观察窗、备用接口、石英晶体探头,样品台法兰接口、前开门等。

1个样品沉积升降转台机构：不锈钢蒸发基片托2个，样品可手动操作上下连续升降，波纹管密封，可实现无泄漏移动。样品可由电机驱动CF35磁力转轴驱动在360度电动旋转；电动直接转轴驱动样品挡板1套；样品台需要水冷；根据要求定制二个掩膜板。

无机热蒸发电极组件及控制电源2套以上：蒸发舟；最大输出功率3Kw；配有电动挡板组件。

有机蒸发源2套以上：采用束源炉式加热蒸发结构，采用程序控温表闭环反馈，温度范围：室温--600℃，连续可调, 带细微调节功能，温度控制精度±1℃，配有观察窗及挡板。

（排气）真空系统及真空测量 1套，配有分子泵及控制电源、机械泵及电磁阀及其它管道和阀门

1套真空测量及电控系统

1套石英晶体测厚仪：

1套控制系统，除取放样品手动实现外，其它操作过程全部在触摸屏上实现，提供真空系统、蒸发工艺设置、充放气系统等人机操作界面；在工控机上可通过菜单配方参数设置方式实现对程序工艺过程和设备参数的设置。

1套循环制冷水机

3. 高真空热蒸发镀膜机系统售后服务和质保

质保期25个月以上

4. 高真空热蒸发镀膜机系统投标商资质要求

无

5. 高真空热蒸发镀膜机系统到货周期

小于4个月

11包 北京化工大学2015年医药物资招标采购

为了贯彻落实教育部财务司关于《教育部直属高校、事业单位仪器设备、医药等大宗物资监督管理暂行办法》的通知精神，经北京化工大学医药物资采购招投标领导小组研究决定，2015年北京化工大学医药物资采购工作正式启动。欢迎符合条件的药品生产企业及药品经营企业参加投标。

1、本次招标品种：本次招标品种的范围是国家医保目录内和目录外药品（国家特殊管理的麻醉、精神药品及中药材、中药饮片除外），都可以参加投标。

2、采购周期：自中标签订合同规定执行之日起共一年。

3、参与单位需符合以下条件:

（1）须是经国家注册的法人单位（提供营业执照）。

（2）有药品经营质量管理规范认证证书，药品经营许可证。

（3）有良好的信誉及健全的财务管理制度。

（4）有药品推销员证书，法人委托证书。

（5）符合卫生部和北京市卫生局的规定要求，无不良记录。

4、其余详细要求请见招标文件。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2014年12月22日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2014年12月26日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转12

北京化工大学国有资产管理处

2014年12月18日