北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20150121

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 热重/差热综合分析仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 制备液相色谱仪、液相色谱仪 | 2 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 四级杆质谱仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

- 货物技术规格

01包热重/差热综合分析仪

1.技术参数:

天平类型：水平差示双天平，实现DSC测量

测量温度 ： 室温--1500℃

温度精度:0.2℃

TG测量范围（灵敏度）：400mg （0．1μg）

DTA测量范围(灵敏度)：±1000uv(0.03uv)。

升温速率：0.01℃/min--100℃/min

自动冷却单元：强制空气冷却

冷却时间：1000℃--50℃小于12分钟

样品杯材料: 铂、铝、三氧化二铝

气氛：空气、惰性气体、真空（10-2托）

软件功能：高分辩、高速公路软件

气流速率：0.01—1000ml/min

连机状态：能方便与MASS仪器

DSC 量热精度: 2%

2.天平装置单元技术参数:

天平类型：水平差示双天平

TG测量范围（灵敏度）：200mg （0．1μg）

售后服务

- 负责免费安装、调试。

- 用户所购仪器，整机保修一年。保修期内正常使用情况下，非操作者人为操作原因，仪器出现故障，供货商将全部予以解决，并承担所有费用。

- 供货商免费提供有关仪器的使用和管理培训，培训时间5天。供货商将承担培训期间所需培训费用，包括培训期间消耗各项消耗品费用，仪器使用费用，资料费等。

- 供货商提供快速反应的维修服务，具有充足的备品备件。

用户所购仪器，均享受终身维修服务。对用户的维修要求在24小时内作出响应。

02包 制备液相色谱仪、液相色谱仪

制备液相色谱仪一台

1制备型输液泵

1.1泵工作模式：由独立输液泵构成，采用浮动结构支持柱塞装置，并联双柱塞,无需阻尼器,

1.1.1流速范围	0.001-150.00ml/min

★1.1.2 流速精确度:≤0.1％RSD

1.1.3流速准确度:1% 或  2µL/min（其中较大值）

1.1.4柱塞冲洗     在线密封垫清洗装置,可编程

★1.1.5 由两个独立泵组成的二元高压梯度系统

1.2 检测器

1.2.1 紫外检测器:波长范围  190－700nm（可消除二级衍射的 190-700nm 截止滤光片自动激活范围为 371-700nm。）

1.2.2波长准确度        <1nm

1.2.3波长精密度        < 0.1nm

1.2.4波长校正            专利设计,使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

1.2.5波长重现性         ±0.1nm

★1.2.6噪音（AU）        ±0.25×10－5（250nm，室温恒定，池内异丙醇）

1.2.7双通道功能         有

1.2.8漂移              ±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇

★1.2.9扫描（储存）   可停泵作UV光谱图扫描, （寻找最大吸收波长，方便于用户）

1.2.10自动调整                自动调零功能，基线移动功能

1.2.11极性切换                 可以

1.2.12 制备池1套

1.3大体积手动进样器（标配10ml定量环）

1.4系统控制器

能过通过网络从基于 Web 的界面控制，允许系统通过连接网络的计算机上的 Internet Explorer 网络浏览器控制、监视系统，并管理仪器的维护。自动特性: 自动清洗、自动启动和自动关闭特性，具有自动数据缓存。

1.5 自动馏分收集器

1.5.1具备馏分收集器，悬臂梁设计

1.5.2 最大流量：150ml/min

1.5.3馏分收集方式： 初试状态设定或时间程序设定（14种状态）

1.5.4 采用试样冷却器

注：以上带★号的条款需要有生产厂家的印刷彩页支持。

数量：  1台。

2是否有附件、零配件及备件，技术规格；

2.1 系统配置：二元高压输液泵;紫外检测器, 馏分收集器；手动进样器。

2.2 附件、零备件和消耗品：

2.2.1色谱柱：Shim-pack PRC-ODS 250mmX20mml.D.，填料粒径15um

2.2.2 专用工具包：应配备仪器操作和日常维护必须的专用工具1套。

3售后服务,包括质保年数

售后服务

3.1 供货商派工程师将免费为最终用户在现场安装、调试，调试合格后验收、培训。

3.2由供货商在国内为用户提供2人次免费技术培训。

3.3整机自验收合格之日起提供3年的免费上门保修，一切费用由供货方负责。

3.4 报修后24小时内做出回应，如须到现场检修，48小时内安排工程师到现场。

4投标商资质要求

国内合法供应商

5到货周期

付款后1个月

液相色谱仪一台

1 分析型输液泵

1.1泵工作模式：由独立输液泵构成，采用浮动结构支持柱塞装置，并联双柱塞,无需阻尼器,10ul小冲程,有效减小基线噪音.

1.1.1流速范围	0.001-10.0000ml/min（在不分流的情况下，为质谱检测器等高灵敏检测器提供稳定的流速）

★1.1.2 流速精确度:≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值

1.1.3流速准确度:1% 或  2µL/min（其中较大值）

1.1.4柱塞冲洗     在线密封垫清洗装置,可编程

★1.1.5 由两个独立泵组成的二元高压梯度系统

1.2 检测器

1.2.1 紫外检测器:波长范围  190－700nm（可消除二级衍射的 190-700nm 截止滤光片自动激活范围为 371-700nm。）

1.2.2波长准确度        <1nm

1.2.3波长精密度        < 0.1nm

1.2.4波长校正            专利设计,使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

1.2.5波长重现性         ±0.1nm

★1.2.6噪音（AU）        ±0.25×10－5（250nm，室温恒定，池内异丙醇）

1.2.7双通道功能            有

1.2.8漂移              ±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇

★1.2.9扫描（储存）   可停泵作UV光谱图扫描, （寻找最大吸收波长，方便于用户）

1.2.10自动调整                自动调零功能，基线移动功能

1.2.11极性切换                 可以

1.3   105位自动进样器

1.3.1进样方式:      全量进样, 进样量可变式

1.3.2进样量设定范围: 0.1L ~ 100L(标准值), 可以增加至2000uL

1.3.3样品瓶数目:    105个(1.5mL样品瓶)

1.3.4进样次数:    每个样品瓶可重复进样1~99次

1.3.5反复进样次数:   最大30次/1个试样

1.3.6进样精度:       <0.2%RSD

1.3.7进样量准确度:      1%以下

★1.3.8交叉污染:         < 0.0025% (萘、洗必泰)

★1.3.9进样速度：       10秒完成10mL进样

1.3.10进样针清洗:        在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气

1.3.7样品瓶容量：1.5ml

1.4系统控制器

能过通过网络从基于 Web 的界面控制，允许系统通过连接网络的计算机上的 Internet Explorer 网络浏览器控制、监视系统，并管理仪器的维护。自动特性: 自动清洗、自动启动和自动关闭特性，具有自动数据缓存。

1.5 柱温箱1套

温度设定：室温~80度

注：以上带★号的条款需要有生产厂家的印刷彩页支持。

数量：  1台。

2.1 系统配置：二元高压输液泵;紫外检测器,在线3路脱气机，105位自动进样器

2.2 附件、零备件和消耗品：

2.2.1色谱柱：InertSustain C18   5um 4.6 x 250mm

2.2.2 专用工具包：应配备仪器操作和日常维护必须的专用工具1套。

3售后服务

3.1 供货商派工程师将免费为最终用户在现场安装、调试，调试合格后验收、培训。

3.2由供货商在国内为用户提供2人次免费技术培训。

3.3整机自验收合格之日起提供3年的免费上门保修，一切费用由供货方负责。

3.4 报修后24小时内做出回应，如须到现场检修，48小时内安排工程师到现场。

4投标商资质要求

国内合法供应商

5到货周期

付款后1个月

03包 凝胶渗透色谱仪

1.1泵工作模式：由独立输液泵构成，采用浮动结构支持柱塞装置，并联双柱塞,无需阻尼器,10ul小冲程,有效减小基线噪音.

★1.1.1流速范围	0.0001-10.0000ml/min（在不分流的情况下，为质谱检测器等高灵敏检测器提供稳定的流速）

★1.1.2 流速精确度:≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值

1.1.3流速准确度:1% 或  2µL/min（其中较大值）

1.1.4柱塞冲洗     在线密封垫清洗装置,可编程

1.2   柱温箱

1.2.1空气强制循环式柱温箱，配备高性能热敏电阻、采用两点校温技术，使色谱柱周围环境温度变的更为精确，支持分析稳定而不受环境温度影响。

★1.2.2  在柱温箱内最大可放入6根不仅4.6x 300mm的色谱柱还可装入高压流路切换阀、电导检测器池体、反应管路等各种单元和部件。最高到85°C，可设定直线式、步进式升降温等复杂温度程序。

★1.2.3温度控制范围:    (室温+10)C~85C

1.2.4温度设定范围:       4°C - 85°C（步距为 1°C）

1.2.5控温方式：           强制空气循环电子冷却加热方式

1.2.6定时程序:               线性温度程序

1.2.7温度设定准确度:  ±0.5C

1.2.8温度稳定性:         ±0.1C

1.2.9温度重现性:          ±0.1C（典型值0.04C）

安全措施：            a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

时间程序功能：     温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分

1.3 检测器

1.3.1 示差检测器范围:     1.00 ~ 1.75 RIU

1.3.2测量范围:      分析方式:   0.01 ~ 500 X 10-6 RIU

制备及大体积制备方式 1 ~ 5000 X 10-6 RIU

1.3.3漂移:                   <1 X 10-7 RIU/ hour

1.3.5池耐压:           100psi (有过压保护),开机半小时即可正常检测

1.3.6 紫外检测器:波长范围  190－700nm（可消除二级衍射的 190-700nm 截止滤光片自动激活范围为 371-700nm。）

1.3.7波长准确度        <1nm

1.3.8波长精密度        < 0.1nm

1.3.9波长校正            专利设计,使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

1.3.10波长重现性         ±0.1nm

★1.3.11噪音（AU）        ±0.25×10－5（250nm，室温恒定，池内异丙醇）

1.3.12双通道功能            有

1.3.13漂移              ±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇

★1.3.14扫描（储存）   可停泵作UV光谱图扫描, （寻找最大吸收波长，方便于用户）

1.3.15自动调整                自动调零功能，基线移动功能

1.3.16极性切换                 可以

1.4   105位自动进样器

1.4.1进样方式:      全量进样, 进样量可变式

1.4.2进样量设定范围: 0.1L ~ 100L(标准值), 可以增加至2000uL

1.4.3样品瓶数目:    105个(1.5mL样品瓶)

1.4.4进样次数:    每个样品瓶可重复进样1~99次

1.4.5反复进样次数:   最大30次/1个试样

1.4.6进样精度:       <0.2%RSD

1.4.7进样量准确度:      1%以下

★1.4.8交叉污染:         < 0.0025% (萘、洗必泰)

★1.4.9进样速度：       10秒完成10mL进样

1.4.10进样针清洗:        在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气

1.4.7样品瓶容量：1.5ml

1.5系统控制器

能过通过网络从基于 Web 的界面控制，允许系统通过连接网络的计算机上的 Internet Explorer 网络浏览器控制、监视系统，并管理仪器的维护。自动特性: 自动清洗、自动启动和自动关闭特性，具有自动数据缓存。

GPC分子量计算:Mn,Mw,Mz,Mz1,Mv, Mw/Mn, Mv/Mn, Mz/Mw及固有粘度

注：以上带*号的条款需要有生产厂家的印刷彩页支持。

数量：  1台。

2是否有附件、零配件及备件，技术规格；

2.1 系统配置：GPC输液泵，示差检测器，紫外检测器,在线3路脱气机，105位自动进样器，手动进样器。

2.2 附件、零备件和消耗品：

2.2.1 GPC色谱柱：Shim-pack GPC-801,300x8.0mm I.D.,  1根。

Shim-pack GPC-805,300x8.0mm I.D.,   3根

2.2.2 专用工具包：应配备仪器操作和日常维护必须的专用工具1套。

2.2.3 氦气钢瓶及减压阀1套

3售后服务,包括质保年数

售后服务

3.1 供货商派工程师将免费为最终用户在现场安装、调试，调试合格后验收、培训。

3.2由供货商在国内为用户提供2人次免费技术培训。

3.3整机自验收合格之日起提供1年的免费上门保修，一切费用由供货方负责。

3.4 报修后24小时内做出回应，如须到现场检修，48小时内安排工程师到现场。

4投标商资质要求

国内合法供应商

5到货周期

付款后1个月

04包 四级杆质谱仪

1主要技术指标：

★ 可实现质量数为1-200amu内的全扫描(即模拟扫描和棒图扫描)，以及特定质量数的多离子检测MID；

▲ 定性测量模式：模拟扫描、棒图扫描、总压强、多离子检测MID、漏检模式。其中多离子检测通道数≥64；

▲ 定量检测：配备自动定量分析软件，可以建立气体分析计算并具有减去重叠峰功能，其中Ar气氛下NO化合物最小可检测浓度≤8ppm，H2检测限≤10ppm；

▲ 检测器：采用倍增器和法拉第检测器；

▲ 离子源：电子轰击离子源；

★ 真空下最小检测分压：倍增器时，≤4×10-14 mbar；法拉第时，≤2×10-11 mbar；

★ 检测极限：0.1ppm-5ppb；

▲ 分辨率：不大于1amu；

▲ 可重复性：对于含量在0.1-100%的组分，可重复性要求≤0.5%；对于含量在0.01-0.1%的组分，可重复性要求≤5%；对于痕量组分（<100ppm范围），可重复性要求≤10%；

▲ 可输入温度等模拟信号，可显示气体曲线和温度变化曲线；

▲ 扫描速度：≥0.2s/amu-60s/amu (模拟扫描模式)，0.02S/amu-60s/amu(棒式扫描模式);

▲ 能够在线检测氢气气氛（≥95%）下反应系统产生的气态产物；

▲ 进样系统：采用毛细管进样，毛细管可被加热至200 oC，且温度在30-200 oC内可任意调节。毛细管采用石英材质或不锈钢材质，毛细管长度不低于1.5m；

▲ 质谱系统配有涡轮分子泵、前级泵，具有连续进样功能。涡轮分子泵采用进口原装分子泵，抽速不低于60升/秒（对氮气），机械泵抽速≥3立方米/小时，质谱系统散热良好；

▲ 配全量程规管检测质谱真空度，测量范围1×10-4mbar - 5×10-10mbar，配备真空显示；

▲ 质谱进样系统可进行扩展升级，可接多路进样阀；

▲ 灯丝：氧化铱材质；

▲ 质谱室腔体可加热至200 oC；

▲ 质谱软件操作环境：Windows 7专业版和Windows XP；

★ 质谱软件通过计算机控制，具有自动定性分析、对数据自动进行收集、显示、分析、控制四级杆的参数，常规气体定量分析和谱图检索等功能。根据需求可以导出数据。软件可兼容实验室现有热重软件以实现同时启动控制功能，且能自动调整其时钟频率以适应热重软件，方便热重质谱数据同时导出；

▲ 质谱软件中应有72种以上常规气体的标准谱库；

▲ 质谱软件有能够支持后期功能扩展。

2附件、零配件及备件，技术规格:

提供质谱仪正常使用所需的附件及维修工具；

随机备有两年基本耗材，包括灯丝、毛细管、密封圈、气体过滤装置、接头卡套等；

免费提供2人次培训，每人一机一套资料；

免费提供操作手册（中/英文可选）一套。

3售后服务：

质保期1年，可延长保修期；

负责仪器日常维护和维修；

在质保期内免费维修；仪器出现故障时，48小时内赶到现场维修；

安装调试和运输费用由投标商承担；

提供仪器运行2年所需的零配件及消耗品。

4投标商资质要求：

投标商在近两年出售质谱仪系列产品，并无用户投诉；

投标商具有代理资质证书或厂家授权代理证书。

5其他要求：

签定合同之日起90天到货，延误到期按每天设备总价的0.5%收取违约金。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2015年1月23日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2015年1月28日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转12

北京化工大学国有资产管理处

2015年1月21日