北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20141013

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全自动高温高压吸附物相测试仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 飞秒激光器系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 高分子材料加工性能测试模拟系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 冷冻干燥系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 静电纺丝机头 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 06 | 铺网系统 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 07 | 2014年北京化工大学建筑消防设施、电气防火安全检测 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、货物技术规格

01包 全自动高温高压吸附物相测试仪

★测试方法：静态容量法，高温高压气体吸附。

★主机功能：常温至500℃区间可选任意温度的吸附及脱附等温线测定，吉布斯超临界吸附测定， PCT等温线测定，TPD程序升温脱附，吸附及脱附速率测定。

▲数据处理：Langmuir模型回归等温线，Langmuir最大吸附常数L及吸附压力常数B参量测定；Langmuir修正模型Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归；三参数Langmuir等温线回归；软件集成不同压力及不同温度下，常用吸附气体密度及气液相平衡高精度计算功能。

★测量精度：常压至200Bar压力范围内连续吸附及脱附等温线测定；重复性误差小于3%；常温至500℃，控温精度0.1℃；进口高精度压力传感器，精度达0.05% FS，长期使用稳定性0.025%FS，VCR接口，消除高压下漏气问题；极限真空4×10-2Pa(3×10-4Torr)，可选配分子泵系统(1×10-6Pa)。

★控制系统、测试操控和防护措施：可实现200Bar压力范围内的自动通断控制，密封性能达1x10-10Pa.m3/s，使用寿命>500万次，可编程控制器控制系统，高集成度和抗干扰能力；完全自动化无人值守式运行，可夜间自动测试，可按需精确控制充气压力点；外部配置有防护门。

★应用领域：高温高压气体吸附研究，超临界气体性能研究，微孔材料吸附研究，储氢材料性能研究，煤层气研究；测试气体为高纯N2，CO2，CH4，H2， Ar (99.999%)或其它定制气体吸附，可进行二元混合气体吸附测试。

▲样品数量：同时进行2样品分析及2样品脱气处理，具有软件集成温度PID调节功能。

▲数据采集：高精度及高集成度数据采集模块，误差小，抗干扰能力强。

▲安全措施：自动化充气和排气，消除人为操作危险，减少大压差对压力传感器带来的损害。

▲所购仪器含有以下配件：

测试主机一台；压力传感器0-1000Torr；配套测试软件(中文或英文)一套；样品管密封圈 ；不锈钢样品管；V型装样漏斗；不锈钢管.>2m；电源线与数据线；保险管；高压压力表；中压压力表；减压表；防护手套；产品使用说明书 (中文或英文)；软件光盘。

★售后服务：

1、产品保修期为一年，终身维修，保修期内，非人为误操作之硬件故障，实行免费更换，保修期内因人为误操作导致硬件故障，收取硬件成本费用；超过保修期，所有零配件实行按成本价收取。

2、保修期及维修期内，一般性软硬件故障及有关样品检测技术问题，实行电子邮件、24小时电话或视频技术支持。

3、保修期内产品非人为误操作之硬件故障，经卖方技术人员确认后，卖方安排技术人员到买方现场给予解决；保修期内，人为误操作导致的硬件故障，或保修期后硬件故障，若要求卖方现场技术支持，买方需承担卖方人员差旅费用，卖方提供交通费用票据。

4、产品配套的消耗性原材料及零配件，若买方需求，卖方需实行终身成本价提供，配套软件终身免费升级。

5、专业技术人员上门安装、调试及使用培训；免费提供软件升级。

02包 飞秒激光器系统

- 飞秒激光器主机

★1.1中心波长：1550nm

★1.2平均功率：200mW

★1.3 脉冲宽度：0.1ps

★1.4重复频率：25MHz

★1.5谱宽：30-40nm

1.6时间抖动：≤ 60fs

1.7光纤类型：SMF-28

1.8 偏振消光比：20dB

1.9操作电压：85-264VAC

1.10 输出方式：FC/APC

- 拉曼放大系统（台式机2台）

▲2.1 输出功率：500mW

★2.2 中心波长：14551nm

2.3谱宽：3.5nm

2.4 前向电压：2.2V

2.5阈值电流：180mA

2.6 前向电流：1800mA

2.7监测电流：100-2000μA

2.8PD 暗电流：0.1μA

2.9 跟踪误差：0.5dB

2.10冷却电压：< 4.0V

2.11 冷却电流： < 3.5A

2.12 消光比：< 17dB

2.13 输出方式：FC/APC

2.14 1455/1550WDM 连接器2个

- 5km，50km，130km色散补偿模块

★3.1波长范围：1550nm

3.2输入功率：≤ 23dBm

★3.3 色散：17ps/nm/km

★3.4色散斜率：0.058ps/nm2/km

3.5输出方式：FC/APC

3.6 标准DSCM 盒

3.7环境温度：-50C-+700C

3.8 湿度：5-85%

3.9 存储温度：-400C-+700C

4、高非线性模块

4.1工作波长：1550nm

4.2 色散斜率：< 0.030 ps/nm2/km

▲4.3 色散：0.01 ps/nm/km

★4.4 非线性系数：≥10W-1km-1

4.5数值孔径：0.35

4.6 截止波长：1480nm

4.7高非线性光纤长度：100米

5光学延迟线

5.1 延迟时间：330ps

5.2 分辨率：< 318μm/转

5.3延迟分辨率：1ps/转

5.3插入损耗：< 1.5dB

5.4输出接头：FC/APC

售后服务：

1在北京拥有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务，包括备用零配件及消耗品。

2安装验收期间，在用户之地地点对用户（至少3人次）进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。提供正式的安装培训和应用培训各一次，并在安装调试后提供各种技术支持。

3仪器在安装、调试通过后（自设备验收合格之日起）3年的免费保修期，保修期内，无论设备硬件软件提供全部免费保修。

4. 售后维修上门服务，接到客户服务需求电话，确认需要上门服务，响应时间：第三年内当天8小时内响应，48小时内上门服务。一般问题应在2个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在5个工作日内解决或提出明确的解决方案。

03包 高分子材料加工性能测试模拟系统

1、技术参数

1.1马达类型：拖杯马达或直流马达

1.2轴承类型：空气轴承或磁悬浮轴承

1.3最大扭矩：200mNm

1.4最小扭矩 ≤5nNm

1.5扭矩分辨率≤0.1nNm

1.6最大频率：100Hz

1.7角位移分辨率≤12nrad

1.8最大法向力：50N

2、附件配置要求

2.1平行板夹具，直径20~25mm用于测试高分子熔融体的流变学性能

2.2温度控制系统：温度范围室温~600度，升降温速率30度/分钟

2.3 熔体拉伸附件

2.4氮气发生器：要求流量满足500ml/min，含氧量小于3PPM。过滤器、空气压缩机、电脑、打印机等

3、售后服务

质保一年，质保期内接到故障报告后，12小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修，则在48小时内派工程师到现场解决问题并承担交通、生活、住宿费等，对同一故障的维修保用三个月，质保期外响应时间不变。

提供2人/次免费培训名额，人数不限。提供工作日工作时间电话技术支持。要求北京地区必须有维修工程师随时响应问题。

4、投标商必须在最近3年内无不良交易记录

5、供货周期：收到信用证后2个月内

04包 冷冻干燥系统

- 技术参数,

- 工作电压220V

- 直立式不锈钢冷阱，集冰量不小于4升

- ★两级压缩机连用,无氟制冷系统，冷阱温度低于-85摄氏度

- ▲特富龙冷阱，抗有机溶剂以及酸性样品腐蚀。

- 环氧树脂涂层钢柜

- 具有数据接口，可采集和监控冷阱温度及真空度

- LCD显示系统.可用mBar,Pa,Torr显示系统真空度并在三种单位之间自由切换,冷阱温度可用摄氏度或华氏度表示,并能显示多种警告信息。

- 冷阱水份报警连锁装置

- ★真空度可在1.5mBar至目前最低真空度之间任意控制.

- LED 真空度和温度双波形线显示大概的真空度和温度

- 附件

- 12阀不锈钢干燥室，不锈钢材质，透明盖子，可内置三层隔板

- 复合型真空泵，由隔膜泵和旋片式油泵组成

- ▲真空泵排气量110L/min，极限真空 2 x 10-3mbar

3. 零配件

1. 不锈钢连街头12个.

2. 广口冻干瓶12+4套

4. 售后服务,包括质保年数；

1. 质保期一年

5. 供货周期

1. 付款后90个工作日

05包  静电纺丝机头

静电纺丝机头

1、设备部分

①、加热系统：

★工作温度≤300℃；

★加热精度±1℃；

★整体分时分批次PID控制；

②、流道系统：

★1分32喷嘴并联或串联；

★微流量各喷嘴流量误差精度±5%；

★单位喷嘴能耗≤0.8KW；

★喷嘴具有互换性。

2、装置设计要求

装置满足图纸尺寸要求以及实验条件，且与其它零配件装配恰当；

3、附件、零配件备件及技术规格符合设计图纸的要求，法兰等标准件参照国标加工选择。

4、售后服务

①、免费质保期期限：1年。设备等如有制造质量问题或质量缺陷，免费予以更换，保证实验及时正常运行；

②、免费质保期满之后承诺维修只收工本费；

③、长期提供技术支持；

④、提供装置操作培训。

5、投标商资质要求

符合投标商一般资质要求。

6、其他要求

合同签订后60天内完成供货。

06包 铺网系统

铺网系统

1、设备部分

①、基本组成：

铺网带及驱动；

抽吸风装置及驱动；

热压装置及驱动；

机头支架；

收放卷装置及驱动。

②、基本参数要求：

幅宽1.6m；

抽吸气流均匀，气量8m³；

铺网带绝缘；

铺网系统高度可调；

热辊系统参数：60-120℃可调，温度精度±2℃。

2、装置设计要求

装置满足图纸尺寸要求以及实验条件，且与其它零配件装配恰当；

3、附件、零配件备件及技术规格符合设计图纸的要求，标准件参照国标加工选择。

4、售后服务

①、免费质保期期限：1年。设备等如有制造质量问题或质量缺陷，免费予以更换，保证实验及时正常运行。

②、免费质保期满之后承诺维修只收工本费

③、长期提供技术上的支持

④、提供装置操作培训。

5、投标商资质要求

符合投标商一般资质要求。

6、其他要求

合同签订后60天内完成供货。

07包 2014年北京化工大学建筑消防设施、电气防火安全检测

1．检测作业范围:

(1)消防技术检测范围:

● 火灾自动报警系统和消防控制室

● 火灾事故广播系统

● 自动灭火系统

● 消防给水系统

● 防排烟系统和通风空调系统

● 火灾应急照明及疏散指示标志

● 消防电源及其配电

(2)电气消防技术检测范围:

● 变配电室

● 动力及照明配电柜/盘

● 开关、插座、照明装置

● 装饰灯具、配电线路及电力电缆

● 其他用电电器

● 临时用电线路等电气设备

2．检测作业具体内容:

(1)消防设施技术检测:

● 消防控制室检测设施:报警控制器、联动控制盘、消防通讯、消防广播、消防电源等消防控制设备。

● 消防系统静态检测:报警系统设施:系统布线、火灾探测器、手动报警按钮、消防通讯、火灾应急照明及疏散指示标志等。

● 消防水系统设施:消火栓箱及组件、喷淋头、消防管网及阀门等。

● 消防水系统设施:水泵结合器、消防水池、消防水箱、稳压设备、报警阀组、水流指示器及末端试水装置、消防水:泵组等

● 防排烟、防火卷帘、防火门设施:防火阀、送风及排烟口、风量、风压测量、防排烟风机及管道等。防排烟及通风空调系统联动、防火卷帘及组件、防火卷帘联动试验，防火门及组件安装和功能。

● 消火栓及喷淋系统联动出水试验设施:消火栓泵启动出水试验及喷淋系统联动试验等。

● 火灾自动报警联动试验检测设备:联动切断非消防电源、消防事故广播、电梯迫降等。

(2)电气防火技术检测:

检测依据及方法:依据DB11/O65-2000《北京市电气防火检测技术规范》,使用红外测温仪、红外热电视、超声波探测仪和真有效值电流表等电工仪表,运用现代检测

技术手段进行温度、火花、电弧和电路技术参数的综合性检测。

● 变配电室:变压器的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况;配电柜的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况;电容器的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况;电力电缆的连接、负荷、温度、火花放电情况;配电室的环境状况。

● 配电箱/盘、开关箱、电度表箱:配电箱/盘、开关箱、电度表箱等的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。

● 开关、插座、照明装置、装饰灯具:开关、插座(包括移动式插座)、照明装置,装饰灯具等的安装、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。

● 配电线路(包括临时供电线路)及电力电缆:导线及电缆的敷设、与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况,强电井。

● 其它用电电器(主要包括易发热电器):用电电器的安装、运行、连接、负荷、温度、火花放电情况。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2014年10月16日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2014年10月22日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转12

北京化工大学国有资产管理处

2014年10月13日