北京化工大学采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20150323

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 荧光分光光度计 | 1台 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 气相色谱仪 | 1台 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 手套箱 | 1台 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 实验仪器一批 | 1批 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 电梯维保招标 | 1批 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

- 货物技术规格

01荧光分光光度计

- 技术参数,

*1.1 灵敏度：S/N＞800（RMS）；使用水的拉曼峰，激发波长：350nm，光谱带宽：5nm，响应时间：2S

1.2 最小样品量：≤0.6ml（使用标准10mm方形样品池）

1.3 狭缝方式：水平狭缝

1.4 光源：150W氙灯

*1.5 单色器：机刻凹面衍射光栅，F-2.2，同时具有分光和像差校正功能

1.6 激发测闪耀波长：300nm；发射测闪耀波长：400nm

1.7 检测器：光电倍增管，自增益功能：连续可调（0-1000V）

1.8 测量波长范围（激发和发射）：200-750nm ，零级光

1.9 光谱带宽：≥五档可调，激发侧1,2.5,5,10,20nm；发射测1,2.5,5,10,20nm。

1.10 分辨率：≤1.0nm

1.11 波长准确性：≤1.0nm

*1.12 最高波长扫描速度：≥60000nm/min

1.13 波长移动速度：≥60000nm/min

1.14 响应时间：0～98%；0.002s～4s

1.15 光度计显示范围：-9999～9999

1.16 软件：标配荧光分析（FL Solution）软件

*1.17 具备三维时间扫描测量功能

1.18具备自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件

*1.19 具备可升级量子产率附件的功能

2.  是否有附件、零配件及备件，技术规格

2.1原装荧光样品池，标准10mm直角，带聚四氟乙烯盖 （1个）

2.2固体样品支架，用于固体样品、粉末样品、高浓度样品的优化测定（1个）

- 售后服务,包括质保年数

3.1供货商派工程师将免费为最终用户在现场安装、调试，调试合格后验收、培训

3.2由供货商在国内为用户提供2人次免费技术培训

3.3整机自验收合格之日起提供1年的免费上门保修，一切费用由供货方负责

3.4 报修后24小时内做出回应，如须到现场检修，48小时内安排工程师到现场

4.  投标商资质要求

4.1国内合法供应商

4.2能提供良好、方便的售后服务及技术服务支持；

- 到货周期

付款后1周

02气相色谱仪

1．柱箱

1.1 温度范围： (室温 + 4°C) - 450°C，

1.2 温度准确性： 设定开尔文温度的+/-1%  (可作0.01°C的校正)

1.3 温度变化系数： 0.01°C/°C

1.4 程序升温的步数： 20 步 (可作降温程序)

*1.5 温度速率设定： -250 - 250°C/分

1.6 最大时间：  9999.99分钟

2．进样口

2.1最多可安装3个独立控温的进样口单元

2.2 进样口单元：分流/不分流进样口

2.3 程序升温进样口

2.3.1 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定：

配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能。支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能

2.3.2 最高使用温度 ：450℃

2.3.3 压力设定范围：0～1035kPa

2.3.4 压力程序比率设定范围：–400～400kPa/min

2.3.5 PTV方式升温程序的阶数：7

2.3.6 分流比设定范围：0～9999.9

*2.3.7流量设定范围：0～1250mL/min

2.3.8 升温速率：≤ 250℃/min，从50℃升温到450℃≤3分钟

2.3.9 降温速率：从450℃降到50℃，约为8分钟（柱温50℃时）

2.3.10 PTV方式最大进样体积：≤ 1ml

3．流量控制器 (AFC)

3.1 分流/不分流进样方式：

*3.2 温度范围：室温+5°C~450°C

3.3  压力范围： 0 - 970kPa

3.4 程序升压的步数： 7

3.5 速率设定范围： -400 - 400 kPa/min

3.6 流速设定范围： 0 – 1200mL/min

3.7  在作温度程序时，可保持色谱柱内载气平均线速度恒定。

4．检测器

*4.1可同时安装4个独立控温的检测器单元。检测器气体由APC（先进的压力控制器）作电子控制。

4.2  氢火焰离子化检测器（FID）

4.2.1 温度范围：1℃ 步进可达450℃

4.2.2 自动点火装置：自动调节点火气流

4.2.3 陶瓷喷嘴

*4.2.4最低检测限：1.5pgC / sec( 十二烷 )

4.2.5 线性范围：>107

4.3   热导检测器（TCD）

4.3.1 最高使用温度：400℃

4.3.2 具有过热保护功能

4.3.3 灵敏度：20000mv.ml/mg (癸烷)

4.3.4 动态范围：105

4.3.5 热导丝：铼-钨丝

4.3.6 池体积：4ul

4.3.7 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比

5. 自动进样器

5.1 进样方式：液体样品进样针

*5.2  进样体积：0.1-8.0 µl, 0.1 µl步进(使用10ul进样针时)；0.5-40 µl, 0.5 µl步进(使用50ul进样针时)；2.5-200 µl, 2.5 µl步进(使用250ul进样针时)

5.3 样品位数：0-15

5.4 进样次数：1-99次/样品

*5.5等待时间：样品注入后0-99秒 (0.1秒步进)

5.6 进样体积线性：±0.5% (1-5 µl, n-C12)

5.7 交叉污染：＜10-4 (使用1% 二苯醚的正己烷溶液，4种溶剂清洗时)

6. 数据处理系统（工作站）

6.1 原厂工作站一套  中英文操作软件任选，具有自动校正化合物的保留时间，使用保留指数的相似度检索功能，自动制作SIM表，简单直观的用户操作界面，满足GLP/GMP的要求，色谱软件具数据处理，设备控制，数据分析。

7. 备品备件：

1）配主机常用消耗品一套，自动进样器常规消耗品。

2）氢气发生器，空气发生器各一台。

3）气体进样阀一个（六通电磁阀，与主机相连接）。

4）气体管路一套。

03手套箱

1、手套箱箱体规格（内部尺寸）：304不锈钢材质，高度不低于900mm，长度不小于1250mm，宽不小于780mm（下端）、不小于680mm（上端）；

*2、箱体泄漏率:<0.05vol%/h；必须提供详细的报告，并可在客户现场提供检测，并需向用户演示相关检测设备、软件及检测效果图。

*3、箱体右侧配有大过渡舱（长不小于600mm，由于实验需要传递较大物品因此直径不能小于390mm）；微型过渡舱（长不小于400mm，由于实验需要传递较大物品因此直径不能小于150mm），内有滑盘；

*4、前窗面板前窗面板为聚碳酸酯，厚度不小于10mm，弹性好，受压情况下可适当变形；手套孔圈为铝合金材质并做防腐蚀处理，易于维护，且密封性能好；

5、一套照明系统，防疲劳照明系统,并加装防漫射功能,通过PLC控制；

6、配装一套220V电源接口；

7、一付溴丁基橡胶手套，厚度为0.3-0.5mm，末端口径210-230mm

*8、由于实验需要必须配置三层高度可调的搁物架，并可根据实验的实际需要任意进行拆卸和组合；

9、箱体带有过滤灰尘的HEPA 过滤器，过滤级别可达H13

10、箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平

11、气体净化系统

主机系统采用模块化设计，包含电磁阀组、PLC控制器、电路、循环泵、净化柱、操作面板，是一个独立的运行单元，构成紧凑、简约，与手套箱系统通过波纹管和卡箍连接，便于搬运和拆装，净化系统可再生，再生过程自动控制，自动除水除氧功能，意外停电自动恢复功能；净化系统带有自动隔离阀，而非手动控制；详细说明如下：

*12、水氧净化系统

集成有循环泵；净化柱自动再生程序，由PLC控制；SUS304不锈钢管道；

*13、可得气体纯度：水<1ppm,氧<1ppm

*14、主控阀：电磁气动阀

*15、系统采用PLC控制系统，可自动调节箱体内压力，可使箱体工作压力在+/-15m bar范围内进行调节，带有可调节压力的脚踏开关

*16、配有真空泵，真空度可达2x10-3mbar，抽速≥12m3/h，集成有原厂出品的气镇和油雾过滤器；

*17、水探头

检测范围，0-500ppm；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀，PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质铂金和陶瓷纤维，灵敏度≥10mv/ppm，精确度大于0.1ppm，设计寿命可达5年以上，提供第三方公司出具的探头精准度检测报告；

*18、氧探头

检测范围，0-1000ppm；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质氧化锆，灵敏度≥10mv/ppm,精确度大于0.1ppm，设计寿命可达5年以上，提供第三方公司出具的探头精准度检测报告；

19、一套有机溶剂吸附装置，活性炭填充，用于吸附箱体内挥发出来的有机溶剂；

20、其它说明

*（1）、在国内设有生产厂家注册成立的分公司、办事处

*（2）、设有备件、备品仓库

*（3）、由于该系统需要极高的密封性，因此厂家须提供核心部件的高真空泄漏率检测报告及检测方案给用户。

04实验仪器一批

1、主要参数

- 药物溶出仪（3台）：

桨（篮）杆转达动指标，

- 调速范围：25-200转/分

- 转速分辨率：1转/分

- 转速误差：≤±4%

- ★桨杆摆动幅度：≤±0.5mm

- ★转篮摆动幅度：≤±1mm

- 转杆与溶出杯同轴度：≤2mm

- ▲8缸

- 单冲压片机（2台）

主要技主参数：

- 最高产量：60、120、180

- 压片直径(mm)：4~20、4~10、4~7

- 最大填充深度(mm)：18

- 最大主压力（KN）：30

- 光源：低压钠灯，波长589.44mm

- 最大片厚(mm)：8

- 片剂脆碎度仪（1台）

- ▲转速：25转/分、100/分转停机

- 转速±1转/分

- 计是范围：0-9小时56分56秒，可选择倒计时

- 计数范围：0-99999次，可选择倒计时

- 整机功率：15W

- 片剂硬度仪（1台）

- ★硬度压力精度  最大量程的±0.5%

- 测定片剂压力范围:0～200N

- 测定药片最大直径: 0～30mm

- 硬度压力精度 :±1N

- 分   辨  率 :0.01㎏

- 噪       音 : ＜50dB

- 电       源 : 220V±10% 50Hz

- 外 形 尺 寸（长×宽×高）:约410×270×175mm

工 作 环 境 : 温度18～22℃

- 水泵（4台）

- 功率（W） 不低于180

- 电源（V/Hz） 220/50

- 流量（L/min） 不低于80

- 扬程（m） 10

- ▲ 最大真空度（Mpa） <0.1

- 单头抽气量（L/min） 不低于10

- 抽气头数 2

- 安全功能 逆流防止阀

- 水箱容积（L） 约15

- 水箱材质 PP

- 外形尺寸（mm） 约385L*280W*420H

- 旋光仪（2台）

- 测量范围：±45°

- ★最小示值：0.001°

- ★准确度等级：±0.02°

- ★读数重复性：≤0.01°

- 光源：低压钠灯，波长589.44mm

- 试管：100mm  200mm

2、附件、零配件及备件：

2.1 为满足设备性能所必须的足够的备品备件，仪器基本配置及备件应满足仪器正常使用一年。
2.2 提供保质期内所必需的零备件及易损件。

2.3 提供设备、安装、调试、维护、操作所必备的专用量具、工具。

3.售后服务

3.1测试验收合格后免费保修1年，终身提供维修服务。保修期外仪器发生故障，只按维修成本收取费用，未更换仪器电子元器件、电路板或机械部件（不包括消耗件）时不收取成本费用。

3.2 安装和培训：卖方到买方提供的搬运到指定实验室内、现场免费安装、调试设备，进行操作实验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 供货时间：2015年5月15日前

05电梯维保招标

本次共招标北京化工大学24台在用电梯的维护保养，电梯分别使用在三个校区。

东校区（北三环东路15号）：西子奥的斯3000，2台。浙江巨人杂物梯，2台。三菱GPS-3，3台。永大日立，1台。三菱LEHY-II，1台。上海三菱LEHY，6台。迅达ElegatMRL，2台。共17台。

北校区（昌平区城北街道亢山路）：奥的斯3200，3台。

西校区（海淀区紫竹院路98号）：三菱LEHY-II，2台。上海吉富喜VFGD，2台。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2015年3月26日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2015年3月31日上午8:30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转802

北京化工大学国有资产管理处

2015年3月23日